| (19) KG |  | (11) | 106 | (13) U | # (46) 30.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61B 17/80 (2010.01) |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20100006.2

(22) 08.04.2009

(46) 30.06.2010, Бюл. №6

(76) С.А. Джумабеков; Б.А. Рахматов; С.К. Казаков; Б.С. Анаркулов (KG)

(56) Туфанян А.К. Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с применением клинковой пластины с угловой стабильностью в лечении деформирующего артроза коленного сустава. Автореферат на соискание ученой степени к.м.н. / Москва. 2009 г. - 115 с.

(54) Устройство для фиксации фрагментов большеберцовой кости после высокой корригирующей остеотомии

(57) Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть использовано при хирургическом лечении деформирующего остеоартроза коленного сустава.

Задачей полезной модели является разработка устройства, обеспечивающего более жесткую фиксацию фрагментов большеберцовой кости.

Поставленная задача решается путем использования устройства, включающего металлическую пластину с винтами и металлическую распорку.

Устройство состоит из металлической Т-образной пластины (3), винтов (1) и распорки(2) (фиг.). В горизонтальной части пластины, которая выполнена дугообразно по конфигурации формы большеберцовой кости, имеются два отверстия для фиксации проксимального фрагмента. Внутри этих отверстий нарезана резьба. В вертикальной части имеются три отверстия для фиксации дистального фрагмента кости и одно отверстие на уровне остеотомии для закрепления металлической распорки. Металлическая распорка изготавливается различных размеров от 5 до 15 мм и высота ее зависит от угла коррекции.

Распорка не дает фрагментам кости сомкнуться и тем самым обеспечивает сохранение заданного угла коррекции конечности.

Винты для фиксации проксимального фрагмента, кроме основной резьбы, имеют в области шляпки резьбу, совпадающую с резьбой в отверстиях пластины и тем самым обеспечивают при фиксации угловую стабильность. 1 п. ф-ла, 1 пр., 1 фиг.

Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть использовано при хирургическом лечении деформирующего остеоартроза коленного сустава.

Существуют различные виды устройств для фиксации костных фрагментов после высокой корригирующей остеотомии. Известно устройство, состоящее из клинковой пластины и винтов под маркой Waldemar Link. (Туфанян А.К. Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с применением клинковой пластины с угловой стабильностью в лечении деформирующего артроза коленного сустава. Автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва. 2009 г.- 115 стр.).

Основным недостатком данного устройства является невозможность обеспечения надежной фиксации костных фрагментов. Известная конструкция слаба тем, что она не обеспечивает стабильности в точке соединения винт-пластина. Здесь имеется шарнир, в котором головка свободно вращается. При многократном циклическом погружении во время ходьбы жёсткое сцепление винта с костью утрачивается, и вся конструкция становится нестабильной. Вследствие этого имеется потеря угла коррекции в послеоперационном периоде.

Задачей полезной модели является разработка устройства, обеспечивающего более жесткую и стабильную фиксацию фрагментов большеберцовой кости.

Поставленная задача решается путем использования устройства, включающего металлическую пластину с винтами и металлическую распорку.

Устройство состоит из металлической Т-образной пластины (3), винтов (1) и распорки (2). (Фиг.1). В горизонтальной части пластины, которая выполнена дугообразно по конфигурации формы большеберцовой кости, отверстий нарезана резьба. В вертикальной части имеются три отверстия для фиксации дистального фрагмента кости и одно отверстие на уровне остеотомии для закрепления металлической распорки.

Металлическая распорка изготавливается различных размеров от 5 до 15 мм и высота ее зависит от угла коррекции. Например, при коррекции варусной деформации на 5 градусов - устанавливается распорка размером 5 мм, на 10 градусов - распорка размером 10 мм, на 15 градусов - распорка размером 15 мм. Распорка не дает фрагментам кости сомкнуться и тем самым обеспечивает сохранение заданного угла коррекции конечности.

Винты для фиксации проксимального фрагмента, кроме основной резьбы, имеют в области шляпки резьбу, совпадающую с резьбой в отверстиях пластины, и тем самым обеспечивают при фиксации угловую стабильность.

Пример: Больная Дж. 57 лет, поступила в отделение патологии суставов БНИЦТО 19. 07. 08. После осмотра выставлен диагноз - двусторонний деформирующий остеоартроз коленных суставов 2 ст., варусная деформация коленных суставов. Жалобы при поступлении на выраженные боли в коленных суставах при физической нагрузке. Неоднократно получала консервативное лечение с кратковременным эффектом. Объем движений в суставах - 90, разгибание - 175 гр. 25.07.2008 г. произведена операция артротомия, ревизия, хейлэктомия правого коленного сустава, высокая поперечная остеотомия большеберцовой кости и фиксация отломков вышеописанной Т-образной пластиной, с распоркой. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Дозированная нагрузка на оперированную конечность в течение трех месяцев. Консолидация в зоне остеотомии рентгенологически определялась на 12-й неделе, угол коррекции сохранен. Была выписана из стационара 08.08.2008 г. В настоящее время больная жалоб не предъявляет, движения в правом коленном суставе в полном объеме, отмечает хорошую опору в нижней конечности, ось конечности правильная.

Таким образом, устройство для фиксации обеспечивает стабильную фиксацию и исключает потерю угла коррекции в послеоперационном периоде.

Формула полезной модели

Устройство для фиксации фрагментов большеберцовой кости после высокой корригирующей остеотомии, включающее металлическую пластину с металлическими винтами, отличающееся тем, что металлическая пластина имеет распорки на уровне остеотомии.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03