| (19) KG |  | (11) 160 | (13) U | (46) 30.08.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61B 17/00 (2013.01) |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(19) KG (11)  160 (46) 30.08.2013

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(21) 20120019.2

(22) 22.10.2012

(46) 30.08.2013, Бюл. №8

(71)(73) Ешиев А.М. (KG)

(72) Eшиев А.М., Абдуллаева С.А. (KG)

(56) Патент RU №53914 U1, кл. A61N 5/06, 2006

(54) Внутриполостное фотодренажное устройство

(57) Полезная модель относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использована при лечении флегмон челюстно-лицевой области.

Задачей полезной модели является разработка устройства, которое могло бы одновременно обеспечивать не только дренирование послеоперационной раны, но и внутриполостную фотодинамическую терапию.

Поставленная задача решается в фотодренажном устройстве, состоящем из трубки, содержащей светодиод синего света, включатель и блок питания, где устройство соединено с помощью двух съемных колец с дренажной трубкой и выполнено в форме цилиндра, в расширенном основании которого находятся блок питания и включатель, соединенный электропроводами со светодиодом, расположенным на рабочем конце трубки. 1 н.п. ф., 1 фиг.

(21) 20120019.2

(22) 22.10.2012

(46) 30.08.2013, Bul. number 8

(71) (73) Eshiev AM (KG)

(72) Eshiev A.M., Abdullayeva S.A. (KG)

(56) Patent RU №53914 U1, cl. A61N 5 /06, 2006

(54) Intracavitary photo drainage device

(57) The utility model relates to medicine, in particular, to the surgery, and can be used for the treatment of phlegmons of the maxillofacial region.

Problem of the utility model is to provide a device which would simultaneously provide both postoperative wound drainage and intracavitary photodynamic therapy.

The problem is solved in the photo drainage device, consisting of a tube, containing a blue light LED, switch and the power supply unit, wherein the device is connected via two removable rings to a drain pipe and is made in the shape of a cylinder, where the power supply unit and switch are located in its extended base which are the power supply, and the switch is by the electricity cables connected to LED, located at the working end of the tube. 1 independ. claim, 1 figure.

Полезная модель относится к медицине, а именно к хирургии и может быть использована при лечении флегмон челюстно-лицевой области.

Известна дренажная трубка (Авт. св. SU №1662583 А1, кл. A61M 27/00, 1991), представленная трубкой из различных материалов и различного диаметра, одно и двухпросветная. Дренажи предназначены для оттока послеоперационного содержимого, а также орошения раны антисептиками, введения медикаментов.

Такие дренажи и дренажные системы не предназначены для одновременного светового внутритканевого лечебного воздействия синим светом или светом другого диапазона длины волны.

Наиболее близким аналогом является светодиодное устройство для лечения заболеваний пародонта (Патент RU №53914 U1, кл. A61N 5/06, 2006), представленное прозрачной трубкой, изогнутой по форме преддверия рта, в просвете которой содержатся светодиоды синего света с длиной волны 450 нм, а во внешней части устройства располагается блок питания и приспособление для включения светодиодов. Устройство предназначено для светового воздействия на преддверие полости рта с целью лечения пародонтита, гингивита и других заболеваний альвеолярного отростка.

Недостатком устройства является невозможность применения для близкофокусного облучения синим светом послеоперационных швов.

Задачей полезной модели является разработка устройства, которое могло бы одновременно обеспечивать не только дренирование послеоперационной раны, но и внутри полостную фотодинамическую терапию.

Поставленная задача решается в фотодренажном устройстве, состоящем из трубки, содержащей светодиод синего света, включатель и блок питания, где устройство соединено с помощью двух съемных колец с дренажной трубкой и выполнено в форме цилиндра, в расширенном основании которого находятся блок питания и включатель, соединенный электропроводами с светодиодом, расположенным на рабочем конце трубки.

Устройство поясняется фигурой, где показана дренажная трубка - 3 и электро-оптическое устройство 5, состоящее из синего светодиода 1, соединительных проводов 4, блока питания 7 и кнопочного включателя 6. Кроме того, для формирования единого дренажно-оптического устройства предлагается два съемных фиксирующих титановых кольца - 2, которые позволяют производить многократную замену дренажной трубки.

Устройство используют следующим образом.

Фотодренажное устройство формируют на основе известных дренажных трубок, которые изготовлены из различных материалов и могут быть разных размеров. В состав дренажной трубки интегрируют электро-опти-ческое устройство с фотосистемой, которая представлена светодиодом синего света, соединительными проводами, кнопочным включателем и блоком питания.

В расширенное основание цельной трубки цилиндрической формы вставляют блок питания и включатель, который соединяют электропроводами с светодиодом, расположенным на рабочем конце трубки. Дренажную трубку в двух местах крепят при помощи титановых колец (диаметр 0,1 мм).

После вскрытия флегмоны и промывания послеоперационной полости в рану вводят фотодренаж на всю её глубину. Через дренаж вводят и отсасывают антисептики, после чего включают синий свет на 3-5 или 10 минут ежедневно на протяжении 3-5 дней. Время лечения фотодренажем регулируют в зависимости от объема гнойного отделяемого из раны. Для проведения фотодинамической терапии через дренаж может вводиться фотосенсибилизатор, например 0,1 % метиленовая синька, после чего через 3-5 минут после пропитывания синькой раневой поверхности, включают синий или красный свет, длиной волны 450 нм или 660 нм на 3-5 или 10-15 минут.

Предлагаемым устройством пролечено 30 больных с флегмоной челюстно-лицевой области, состояние больных удовлетворительное, отдаленный результат хороший.

Такое многофункциональное фотодренажное устройство позволяет использовать его, прежде всего, при флегмонах челюстно-лицевой и в других областях организма человека, так как синий свет, особенно в сочетании с фотосенсибилизаторами оказывает противовоспалительное, антимикробное воздействие на раневую послеоперационную поверхность, а через дренажную трубку обеспечивается доставка медикаментов, антисептиков и осуществляется отток из раневой полости.

Таким образом, данное устройство может обеспечить  дренирование  послеоперационной раны, выполнять внутриполостное воздействие синим светом на раневую поверхность, а также осуществлять фотодинамическую терапию в случае введения через дренаж фотосенсибилизатора. В своей совокупности фотодренажное устройство ускоряет процесс заживления послеоперационной раны, снижает отек мягких тканей, уменьшает болезненность, оказывает антибактериальную терапию, что является принципиально важным в вопросах не только лечения флегмон челюстно-лицевой области, но и в лечение различных послеоперационных полостных ран различной локализации.

# Формула полезной модели

Внутриполостное фотодренажное устройство, состоящее из трубки, содержащей светодиод синего света, включатель и блок питания, отличающееся тем, что устройство соединено с помощью двух съемных колец с дренажной трубкой и выполнено в форме цилиндра, в расширенном основании которого находятся блок питания и включатель, соединенный электропроводами с светодиодом, расположенным на рабочем конце трубки.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03