1336




	(19) KG
	(11)
	1336
	(13)
	С1 (46) 28.02.2011

	
	

	(51)
	A61H 39/00 (2010.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20090140.1

(22) 17.12.2009

(46) 28.02.2011, Бюл. №2
(71)(73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG)

(72) Бочкарев А.И., Новиков А.В., Счастливый О.Я., Счастливый А.О., Счастливый В.О. (KG)

(56) Инструкция по использованию многофункционального лечебного аппарата «ЦЗИН ДА», ОсОО «Аньшанская компания здравоохранительной продукции Хуа Ян»
(54) Физиотерапевтический прибор
(57) Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для физиолечения воздействием на биологически активные точки (БАТ).
Задачей изобретения является повышение эффективности работы физиотерапевтического прибора.
Задача решается в физиотерапевтическом приборе, содержащем источник переменного напряжения с элементами управления, электрически соединенном с двумя электродами для контактирования с кожным покровом, преимущественно в БАТ, где один из электродов выполнен в виде катушки индуктивности с ферритовым сердечником, на торце которого и заодно с ним установлена металлическая пластина, а другой – в виде токопроводящего стержня, например из хромированной меди, что позволяет одновременно воздействовать на БАТ переменными электрическими и переменными магнитными импульсами, ориентированными по одной оси в одну зону тела. 1 н. п. ф., 1 фиг., 1 ил.
(21) 20090140.1

(22) 17.12.2009

(46) 28.02.2011, Bull. №2

(71)(73) Kyrgyz-Russian Slavic University (KG)
(72) Bochkarev A.I., Novikov A.V., Schastlivy O.Ya., Schastlivy A.O., Schastlivy V.O. (KG)
(56) Users guide of multi-functional therapeutic device "TSZIN DA", LLC "Anshansk health care products Hua Yang company"

(54) Physiotherapy device
(57) The invention relates to medical engineering and is designed for physiotherapy by the action on biologically active points (BAP).

Problem of the present invention is increase of the physiotherapy device effectiveness.
The problem is solved in physiotherapy device, comprising a source of AC power with the controls, electrically connected to two electrodes for contacting with skin, predominantly with BAP, where one electrode is made in the form of electromagnetic coil with a ferrite core, where metal plate is installed at the core’s front end and together with it, and another electrode is made in the form of a conducting rod, for instance, from chrome-plated copper, which allows influence the BAP simultaneously by alternating electric and alternating magnetic impulses, oriented along the same axis in the definite area of patient’s body. 1 independ. claim, 1 figure, 1 ill.
Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для физиолечения воздействием на биологически активные точки (БАТ).
Известен физиотерапевтический прибор «СКЭНАР - 032А» (сертификат № РОСС. RU ME 27. В04591, 2001), содержащий источник одиночных разнополярных электрических импульсов и два электрода – активный и пассивный, подключенных к выходам источника, используемых для воздействия на БАТ и отличающихся размерами площади, контактируемой с кожей человека.
Недостаток прибора в том, что воздействие на БАТ осуществляется только электрическими импульсами, что приводит к ограничению терапевтического эффекта.
За прототип выбран физиотерапевтический прибор «ЦЗИН ДА» (инструкция по использованию многофункционального лечебного аппарата «ЦЗИН ДА», ОсОО «Аньшанская компания здравоохранительной продукции Хуа Ян»), содержащий источник разнополярных электрических импульсов звукового диапазона и двух токопроводящих электродов, на торцах которых размещены постоянные магниты. Воздействие на БАТ электрическими импульсами осуществляется с помощью электродов, так что и электрические импульсы и постоянный магнитный поток воздействуют на одну и ту же зону тела. Совмещение различных по физической природе сигналов в одну и ту же БАТ приводит к увеличению воздействия (возбуждения или торможения) и достижению большего терапевтического эффекта.
Недостаток прибора заключается в том, что воздействие на БАТ магнитной составляющей осуществляется только в виде постоянного магнитного потока, однако при воздействии на организм постоянными, неизменными по амплитуде, частоте или мощности внешними сигналами, он адаптируется и это воздействие становится малоэффективным.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы физиотерапевтического прибора.
Задача решается в физиотерапевтическом приборе, содержащем источник переменного напряжения с элементами управления, электрически соединенном с двумя электродами для контактирования с кожным покровом, преимущественно в БАТ, где один из электродов выполнен в виде катушки индуктивности с ферритовым сердечником, на торце которого и заодно с ним установлена металлическая пластина, а другой – в виде токопроводящего стержня, например из хромированной меди, что позволяет одновременно воздействовать на БАТ переменными электрическими и переменными магнитными импульсами, ориентированными по одной оси в одну зону тела.
Магнитное поле, пересекая в глубине тела токопроводящую среду, наводит в ней дополнительные токи. За счет различия траектории токов электрических сигналов и наведенных магнитным полем токов расширяется зона воздействия на БАТ и усиливается терапевтический эффект. Переменные сигналы магнитного поля и электрического тока, действие которых совмещено в одну зону тела, более эффективно воздействуют на БАТ.
Изобретение поясняется фигурой.
На фиг. 1 показан физиотерапевтический прибор, общий вид, который состоит из источника переменного напряжения 1, с которым электрически связаны активный электрод 2 и пассивный электрод 3 в виде токопроводящего стержня из хромированной меди. Активный электрод 2 выполнен в виде катушки индуктивности 4 с ферритовым сердечником, на торце которого и заодно с ним установлена металлическая пластина 5.
На иллюстрации изображен физиотерапевтический прибор.
Физиотерапевтический прибор работает следующим образом. При включении питания прибора на выходе источника переменного напряжения 1 возникают электрические сигналы заданной частоты и амплитуды, которые через электроды 2 и 3 воздействуют на кожу пациента. Если электрод 2 установлен на БАТ и ток протекает через нее, то с учетом ее повышенной  активности  осуществляется терапевтический эффект. Одновременно, под действием переменного напряжения, приложенного к катушке индуктивности 4, в ней возникает переменное магнитное поле, силовые линии которого проникают вглубь тела пациента.
Физиотерапевтический прибор предлагаемой конструкции удобен в эксплуатации и имеет высокую эффективность лечебного воздействия на биологически активные точки человека.
Формула изобретения

Физиотерапевтический прибор, содержащий источник переменного напряжения с элементами управления, электрически соединенный с двумя электродами для контактирования с кожным покровом пациента, преимущественно в биологически активных точках отличающийся тем, что один из электродов выполнен в виде катушки индуктивности с ферритовым сердечником, на торце которого расположена высокопроводная металлическая пластина, а другой – в виде токопроводящего стрежня. 
[image: image1.png]DY,
D




Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Выпущено отделом подготовки материалов
__________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1336 (13) С1 (46) 28.02.2011














PAGE  
1

_892022383.unknown

