1859

	


	(19) KG (11) 1859 (13) C1

(51) A61M 3/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

(21) 20150044.1

(22) 13.04.2015

(46) 31.05.2016. Бюл, № 5
(76) Чапыев М. Б.; Сопуев А. А.; Элеманов Н. Ч.; Бапиев Т. А.  (KG)

(56) http://www.omsktime.ru/projects/procto/ osmotr.htm
(54) Универсальное устройство для клизмы
(57) Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для очищения кишечника у больных, в том числе и с колостомой.

Задачей изобретения является создание простого в изготовлении и в эксплуатации универсального устройства для клизмы, с возможностью измерения давления в просвете толстого кишечника и внутри брюшной полости.

Поставленная задача решается в универсальном устройстве для клизмы, включающем резервуар для жидкости, резиновую трубку для введения жидкости, кран, где устройство дополнительно содержит резиновую трубку для воздуха с баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха, выводящую трубку для жидкости, снабженную краником, которая соединена с резиновой трубкой для введения жидкости посредством тройника; где трубка для накачивания воздуха снабжена манометром, который расположен между баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха и позволяет определить давление в толстой кишке.

Преимуществами данного устройства являются: простота в эксплуатации, удобство для больных, в том числе и для больных с колостомой, уменьшение дискомфорта больных, сокращение проведение клизмы во времени. 

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 1 фиг[image: image2.jpg]


.
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для очищения кишечника у больных, в том числе и  с колостомой. 

Известна очистительная клизма, проводимая, например, неподвижному больному, содержащая кружку Эсмарха с трубкой и на-конечником, клеенку, таз, подкладное судно (http://www.omsktime.ru/projects/procto/osmotr.htm).

Недостатками данного устройства являются трудность достижения хороших конечных результатов, как следствие, приходится выковыривать экскременты вручную, довольно большая степень дискомфорта у больных, получающих данную процедуру, а также при использовании данного устройства наносятся значительные болевые ощущения больному. 
Задачей изобретения является создание устройства для клизмы с возможностью измерения давления в просвете толстого кишечника и внутри брюшной полости.
Поставленная задача решается в универсальном устройстве для клизмы, включающем резервуар для жидкости, резиновую трубку для введения жидкости, кран, где устройство дополнительно содержит резиновую трубку для воздуха с баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха, выводящую трубку для жидкости, снабженную краником, которая соединена с резиновой трубкой для введения жидкости посредством тройника; где трубка для накачивания воздуха снабжена манометром, который расположен между баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха и позволяет определить давление в толстой кишке.
Устройство поясняется фигурой 1, где  1 - баллон-обтуратор, 2 - резиновая трубка для жидкости, 3 - резиновая трубка для воздуха;  4 - переходящая резиновая трубка; 5 - резервуар для жидкости; 6 - выводящая трубка, 7 - тройник, 8 - верхний краник; 9 - груша для накачивания воздуха; 10 - манометр; 11 - шкала длины; 12 - конец резиновой трубки для жидкости 2; 13 - нижний краник, 14 - тройник манометра.

Универсальное устройство для клизмы включает: баллон-обтуратор 1, соединенный с концом резиновой трубки для воздуха 3, на другом конце трубки имеется груша для накачивания воздуха 9; резиновую трубку для жидкости 2, соединенную с переходящей резиновой трубкой 4, которая через тройник 7 соединена с резервуаром для жидкости 5 и выводящей трубкой 6, у которой имеется нижний краник 13; верхний краник 8, который регулирует выход воды из резервуара 5; манометр 10, который расположен между баллоном-обтуратором 1 и грушей 9; шкала длины 11.

Устройство работает следующим образом.

Конец трубки 12 вместе с баллоном-обтуратором 1 вводят в прямую кишку больного, при этом трубка должна войти в полость кишечника на глубину 30-60 см., которую контролируют по шкале длины 11. Баллон-обтуратор 1 при надувании обладает способностью расширения под давлением воздуха. Баллон-обтуратор 1 надувают с помощью груши для накачивания воздуха 9 через трубку для воздуха 3, которая в нее входит. За счет этого баллон-обтуратор начинает плотно прилегать к кишечной стенке и на манометре 10 определяют давление. Одновременно в полость кишечника вводят жидкость из резервуара для жидкости 5, открыв верхний краник 8. Жидкость проходит через тройник 7 в переходящую резиновую трубку 4 далее через резиновую трубку 2 наполняет кишечник. При этом нижний краник 13 закрыт, тем самым предотвращается выход воды и содержимого кишечника наружу. Определяют объем введенной внутрь воды и его давление на кишечную стенку и внутри брюшной полости. Затем закрывают верхний краник 8, открывают нижний краник 13 и из выводящей трубки 6 выходит кишечное содержимое с введенной жидкостью.

Изготовлено 1 устройство, которое апробировали на 23 больных.

Таким образом, данное устройство позволяет проводить клизму неоднократно и с большим удобством для больных, так как им не приходиться вставать с места проведения процедуры для опорожнения кишечника. Также это самый оптимальный путь очистки кишечника у больных с колостомой. Предлагаемая клизма проста в эксплуатации и в   изготовлении, и  дает  широкую  возможность применять ее в лечебных учреждениях. Она может также применяться и при проведении специальных физиологических процедур.

Преимуществами данного устройства являются: простота в эксплуатации, удобство для больных, в том числе и для больных с колостомой, уменьшение дискомфорта больных, сокращение времени проведения клизмы. 

Формула изобретения  
1. Универсальное устройство для клизмы, включающее резервуар для жидкости, резиновую трубку для введения жидкости, кран, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит резиновую трубку для воздуха с баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха, выводящую трубку для жидкости, снабженную краником, которая соединена с резиновой трубкой  для введения жидкости посредством тройника.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что трубка для накачивания воздуха снабжена манометром, который расположен между баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха, и позволяет определить давление в толстой кишке.

Универсальное устройство для клизмы

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








3

_892022383.unknown

