2008

	


	(19) KG (11) 2008 (13) C1

(51) A61C 5/90 (2017.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20170057.1

(22) 15.05.2017

(46) 31.01.2018. Бюл. № 1
(76) Масалимов Ф. Я.; Узакбаев К. А.; Абдышев Т. К.  (KG)

(56) Патент RU № 2319471, А61С 19/06, А61С 5/12, 2003

(54) Предохранитель полости рта, стоматологический

(57) Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для защиты полости рта от отходов, образующихся при хирургических манипуляциях во рту пациентов при лечении.

Задачей изобретения является разработка простого в применении предохранителя полости рта для более полной и надежной защиты полости рта от отходов, образующихся при лечении зубов.

Поставленная задача решается тем, что предохранитель полости рта, стоматологический, включающий С- или U-образную рамку и мешочек, мешочек выполнен в форме полости рта, обтягивающий рамку таким образом, что прикрывает полость рта, губы и зубы, характеризующийся тем, что выполнен в виде С- или U-рамок, которые парами прижаты друг к другу четырьмя прижимами, установленными попарно между рамками, предохранитель состоит из трех зон, разделенных рамками: «А» - охвата губ, «В» - охвата зубов и «С» -прикрытия полости рта, в верхней части зоны «С» материал выполнен сетчатым с выступами снаружи, а у рамки материал гофрирован.

Предохранитель стоматологический, у которого рамки и прижимы могут быть изготовлены заодно и, возможно, из одного материала.

Предохранитель стоматологический, у которого зона «В» или её часть выполнена из материала, способного фиксировать придаваемую ей форму.

Предохранитель стоматологический, у которого нижняя часть зоны «С» может быть выполнена из более плотного материала, возможно с выступами снаружи.

Предохранитель стоматологический, который может быть полностью или частично изготовлен, отлит из одного материала.

1 н. п. ф., 4 з. п. ф., 2 фиг.
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для защиты полости рта от отходов, образующихся при хирургических манипуляциях во рту пациентов при лечении.

При проведении хирургических вмешательств на зубах образуется некоторое количество твердых отходов, кровь и слюна, которые скапливаются в ротовой полости и могут случайно попасть в желудок через пищевод или в легкие через бронхи.

Существующие специальные устройства - слюноотсосы, которые не решают всех вопросов защиты полости рта от образующихся при работе с зубами отходов и их улавливание.

Проводя манипуляции, например, с имплантатом при его примерке, установке и удалении иногда, случайно, имплантат выпадает и попадает на язык или под него. От неожиданности пациент совершает непроизвольное движение языком и далее совершает судорожный вдох или глотательное движение, в результате чего имплантат попадает или в глотку, или в бронхи и легкие, со всеми вытекающими последствиями. То же происходит при удалении молочных зубов у детей. Такое происходит чаще, когда по показаниям пациент находится в несколько наклонном положении.

Существует несколько конструкций предохранителей, именуемых коффердамами, роттердамами, пластинами, которые защищают полость рта и губы и препятствуют попаданию предметов в полость рта, они чаще крепятся на лицевой поверхности. Такая конструкция может представлять собой лист из специальной бумаги, латекса или иного материала, которым прикрывают полость рта, зубы и губы. На листе делают вырез в месте обрабатываемого зуба.

Существуют конструкции, выполненные из сетчатого материала, которые позволяют дышать ртом, что особенно необходимо при нефункционирующем носовом дыхании, но в этом случае полость рта недостаточно защищена от жидкостей.

Коффердам представляет собой «пластину из латекса, предназначенную для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения». Одной резиновой пластиной (синонимы - «завеса»,  «платок», «полотно», «прокладка») дело, безусловно, не ограничивается: наложение коффердама - целая технология, требующая едва ли не десятка специальных инструментов, креплений и иных приспособлений. (Н. П. АРЖАНОВ. «Не закрывайте рот». Стоматология. 2011 г.) http://www.pro-visor.com.ua/ 
Известен предохранитель полости рта «Резиновая прокладка», (Патент RU № 2319471, А61С 19/06, А61С 5/12, 2003), представляющая собой по форме мешочек, покрытый внутри фольгой с круглым ободом вокруг мешка, причем мешок расположен ассиметрично относительно плоскости обода с С-  или U-образной рамкой для крепления.

Недостаток пластины в сложности конструкции и неудобстве в применении, т. к. её конструкция «с рамкой, искривленной в двух плоскостях, где пластина имеет выступы или углубления для отдельных зубов, которые должны быть отрезаны при установке во рту».

Задачей изобретения является разработка простого в применении предохранителя полости рта для более полной и надежной защиты полости рта от отходов, образующихся при лечении зубов.

Техническим результатом изобретения является создание простого, надежного, быстро и легко устанавливаемого одноразового устройства, полностью защищающего губы, зубы и ротовую полость при хирургических манипуляциях на зубах.

Поставленная задача решается тем, что предохранитель полости рта, стоматологический, включает С- или U-образную рамку и мешочек, мешочек выполнен в форме полости рта, обтягивающий рамку таким образом, что прикрывает полость рта, губы и зубы, характеризующийся тем, что выполнен в виде С- или U-рамок, которые парами прижаты друг к другу четырьмя прижимами, установленными попарно между рамками, предохранитель состоит из трех зон, разделенных рамками: «А» - охвата губ, «В» - охвата зубов и «С» - прикрытия полости рта, в верхней части зоны «С» материал выполнен сетчатым с выступами снаружи, а у рамки материал гофрирован.

Предохранитель стоматологический, у которого рамки и прижимы могут быть изготовлены заодно и, возможно, из одного материала.

Предохранитель стоматологический, у которого зона «В» или её часть выполнена из 

материала, способного фиксировать придаваемую ей форму.

Предохранитель стоматологический, у которого нижняя часть зоны «С» может быть выполнена из более плотного материала, возможно, с выступами снаружи.

Предохранитель стоматологический, который может быть полностью или частично изготовлен, отлит из одного материала.

Конструкция предохранителя показана на фиг. 1 и 2.

Предохранитель состоит из С- или U-образных рамок 1, 2 и 3, закрепленных в мешкообразной формы материи. Между кольцами 1 и 2, 2 и 3 установлены четыре упругие прижимы-пружины 6, стягивающие рамки. Условно пространство предохранителя разделено на две зоны: А и В, раположенные между рамками 1 и 2, 2 и 3, а третья зона С, расположена снаружи кольца 3. Зоны А и В выполнены по форме с возможностью свободного охвата губ и зубов. Зоны А и В выполнены из сплошного материала, причём материал зон А и В способен фиксировать приданную ему форму, т. е., т. к. зона В располагается на зубах и прикрывает их.

Сверху участок 5 зоны С выполнен сетчатым, а над сеткой выполнены выступы 4. Участок 7 зоны С покатый, для стекания жидкостей и скатывания твердых отходов. Между рамками установлены пружины 6 для стягивания рамок друг к другу. Участок мешочка в форме полости рта, прилегающий к рамке, может быть гофрирован с целью возможности раздвижения или сближения, в зависимости от размера полости рта.

Предохранитель используется следующим образом.

Устройство вводят в полость рта, рамки раздвигают друг относительно друга и устанавливают: первая и вторая с охватом губы, а третья за зубами. Материал между рамками обминают по форме губ и зубов. В случае двух рамок их устанавливают снаружи губ и за зубами, и материал также обминают вокруг губ и зубов. Сетчатое пространство 5 позволяет дышать пациенту при лечении, а выступы 4 не дают сетчатому пространству прилипать к нёбу. Вокруг обрабатываемого зуба в материале зоны В, предварительно или на месте, делается вырез. Для удаления жидкости за мешочком необходимо использовать слюноотсос, устанавливаемый протыканием мешочка.

Формула изобретения  

1. Предохранитель полости рта, стоматологический, включающий С- или U-образ-ную рамку и мешочек, мешочек выполнен в форме полости рта, обтягивающий рамку таким образом, что прикрывает полость рта, губы и зубы,  отличающийся  тем, что выполнен в виде С- или U-рамок, которые парами прижаты друг к другу четырьмя прижимами, установленными попарно между рамками, предохранитель состоит из трех зон, разделенных рамками: "А" - охвата губ, "В" - охвата зубов и "С" - прикрытия полости рта, в верхней части зоны "С" материал выполнен сетчатым с выступами снаружи, а у рамки материал гофрирован.

2. Предохранитель стоматологический по п. 1,  отличающийся тем, что рамки

и прижимы могут быть изготовлены заодно и, возможно, из одного материала.

3. Предохранитель стоматологический по пп. 1-2, отличающийся тем, что зона "В" или ее часть выполнена из материала, способного фиксировать придаваемую ей форму.

4. Предохранитель стоматологический по пп. 1-3, отличающийся тем, что нижняя часть зоны "С" может быть выполнена из более плотного материала, возможно, с выступами снаружи.

5. Предохранитель стоматологический по пп. 1-4, отличающийся тем, что предохранитель может быть полностью или частично изготовлен, отлит из одного материала.

Предохранитель полости рта, стоматологический

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов
_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2008  (13)  С1 (46) 31.01.2018





1








4

_892022383.unknown

