2055

	


	(19) KG (11) 2055 (13) C1

(51) A61M 1/00 (2017.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20170108.1

(22) 09.10.2017

(46) 31.05.2018, Бюл. № 5
(76) Цой А. Р.; Ургуналиев Б. К.; Адашов А. В.  (KG)

(56) Оболенский В. И. и др. / Применение метода локального отрицательного давления в комплексном лечении острых гнойновоспалительных заболеваний мягких тканей. Хирургия, 2012. № 12. - С. 50-55

(54) Проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран
(57) Изобретение относится к медицине и предназначено для проточно-вакуумно-промывного, эндовидеохирургического и фототерапевтического лечения послеоперационных ран.

Задачей изобретения является разработка проточно-вакуумно-промывного изолирующего устройства для комплексного лечения послеоперационных ран, обеспечивающего расширение его функций.

Поставленная задача решается тем, что проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран, содержащее гидрофильную полиуретановую губку, прозрачное адгезивное пленочное покрытие и проточный дренаж, характеризуется тем, что содержит корпус выпуклой, полусферической формы из прозрачного пластика, при этом основание корпуса представлено валикообразным утолщением с четырьмя отверстиями, двумя боковыми штуцерами и центральным отверстием, которое, по мере необходимости, плотно закрывается резиновой пробкой. 

1 н. п. ф., 1 фиг.
 <SDODE>  Изобретение относится к медицине и предназначено для проточно-вакуумно-про-мывного, эндовидеохирургического и фототерапевтического лечения послеоперационных ран.

Известны устройства в виде вакуум систем (патент RU № 2244566 C2, кл. А61М 1/00, 2005) - устройство с многополостным соединителем, предназначенное для отсасывания из раны; аппарат ПИКО - одноразовая система для лечения ран отрицательным давлением. Аппараты предназначены для удаления экссудата в небольших и умеренных объемах, для лечения острых и хронических ран при хирургических разрезах, ожогах, травматических повреждениях малой площади. Недостатком устройств является то, что они способны выполнять только одну функцию: воздействовать на рану отрицательным давлением.

Наиболее близким решением является дренажно-промывная и вакуумная система (Оболенский В. И. и др. / Применение метода локального отрицательного давления в комплексном лечении острых гнойно-воспали-тельных заболеваний мягких тканей. Хирургия, 2012. № 12. - С. 50-55), которая формируется непосредственно в ране на основе дренажных трубок, губки и пленочных адгезивных материалов, что позволяет расширить показания к применению и использовать систему при переломах, остеомиелитах, флегмонах и т. д. Недостатком рассматриваемой системы является необходимость ее формирования непосредственно в ране путем создания контрапертуры, отсутствует также возможность видеоконтроля, фототерапевтического воздействия и проведения хирургических манипуляций.

Задачей изобретения является разработка проточно-вакуумно-промывного изолирующего устройства для комплексного лечения послеоперационных ран, обеспечивающего расширение его функций.

Поставленная задача решается тем, что проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран содержит корпус выпуклой, полусферической формы из прозрачного пластика, при этом основание корпуса представлено валикообразным утолщением с четырьмя отверстиями, диаметром до 2 мм и двумя боковыми штуцерами, а в области свода корпуса сформировано центральное отверстие диаметром до 5 мм, которое, по мере необходимости, плотно закрывается резиновой пробкой. Прилагаются также два шприца или другие активные источники для ввода и отсасывания жидкостей или создания отрицательного давления, портативная видеокамера и эндоскоп, а также источник красного света (длина волны 660 нм). 

Технический результат заключается в плотной фиксации устройства к кожным краям раны четырьмя швами через 4 отверстия и дополнительной фиксацией, по мере необходимости, пластырем или повязкой, после чего обеспечиваются проточно-вакуумно-промыв-ные манипуляции, а также эндовидеохирургическое и фототерапевтическое воздействия на послеоперационную рану через прозрачную поверхность изолирующего устройства или через центральное отверстие в области свода корпуса.

Проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран иллюстрируется чертежом, где изображен общий вид (фиг. 1).

Устройство содержит прозрачный пластиковый корпус (1) полусферической, выпуклой формы, который предназначен для изоляции операционной раны. Для повышения адгезивности и фиксации устройство содержит валикообразное утолщение (2) и четыре отверстия (3). Валикообразное утолщение фиксируется к коже швами (4). В области боковой части корпуса содержатся два штуцера (5) диаметром до 3 мм, через которые можно вводить или выводить жидкость или создавать вакуум. В центральной части корпуса имеется отверстие диаметром до 5 мм (6), через которое можно вводить эндоскоп, фотоустройство или инструменты для хирургических манипуляций. Для проведения проточно-вакуумно-промывных действий отверстие плотно  закрывается  резиновой  пробкой

 (7). К прозрачному корпусу изолирующего устройства, в зависимости от задач вмешательства, могут прикладываться минивидеокамера (8) или фотоустройство (9), или они могут вводиться через центральное отверстие в области свода корпуса в глубокие отделы раны.

В изобретении разработано усовершенствованное изолирующее устройство, которое включает в себя простую и удобную систему для многофункционального воздействия на поверхностную или глубокую, чистую или гнойную послеоперационную рану проточно-вакуумно-промывными средствами.

Изолирующее устройство позволяет выполнять эндовидеохирургические и фототерапевтические воздействия в процессе лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, при переломах и других травматических повреждениях лица и челюстей.

Возможности комплексного воздействия изолирующего устройства могут быть использованы в профилактике формирования рубцов кожи и лечении кожных ран различной этиологии и локализации. 

<SDOCL>  Формула изобретения  
Проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран, включающее гидрофильную полиуретановую губку, прозрачное адгезивное пленочное покрытие и проточный дренаж, отличающееся тем, что проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство содержит корпус выпуклой, полусферической формы из прозрачного пластика, при этом валикообразное утолщение с четырьмя отверстиями, двумя боковыми штуцерами и центральным отверстием, которое, по мере необходимости, плотно закрывается резиновой пробкой. 

<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов
_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








2

_892022383.unknown

