2155

	


	(19) KG (11) 2155 (13) C1

(51) A61B 17/68 (2019.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
(21) 20190009.1

(22) 13.07.2018

(46) 28.06.2019, Бюл. № 6
(76) Джумабеков С. А.; Изабеков Ч. Н.; Бекиев З. М.; Борукеев А. К.; Курманбаев У. А.; Кармышбеков М. А.; Жолборсов Б. Т.  (KG)

(56) Патент RU № 2545922 С2, кл. А61В 17/68, 2015

(54) Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости
(57) Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и предназначено для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости.

Задачей изобретения является разработка встречно-компрессирующего устройства для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, обеспечивающее регулируемую встречную компрессию и стабильную фиксацию костных отломков.

Поставленная задача решается разработкой встречно-компрессирующего устройства для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, содержащего стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом конце и сопрягаемую с ним втулку, причем на стержне выполнена резьба с круглым профилем, головка выполнена полусферической формы с внутренним шлицем для вкручивания, по всей длине стержня выполнено отверстие, втулка выполнена ступенчатой цилиндрической формы, со сквозным отверстием, в которой на одном конце со стороны цилиндра меньшего диаметра выполнена резьба круглой формы, конгруэнтная резьбе на стержне, а на торце цилиндрической части большего диаметра выполнен шестигранный шлиц.

Устройство обеспечивает двухсторонний встречно-компрессирующий эффект, что позволяет реализовать стабильную фиксацию костных отломков, является простым в изготовлении и может быть промышленно применимым в области практического здравоохранения.

1 н. п. ф., 4 фиг.

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии и предназначено для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости.

Остеосинтез внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости требует особого внимания и оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи по причине того, что коленный сустав является сложным анатомическим строением. Кроме того, обычно такие переломы встречаются преимущественно у лиц трудоспособного возраста. Наблюдения показывают, что при потере функции в коленном суставе теряется трудоспособность и растет процент инвалидизаций. Поэтому лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости остается актуальным и в настоящее время.

Известно устройство для лечения диастаза дистального межберцового синдесмоза при его повреждении (патент RU № 2545922 С2, кл. А61В 17/68, 2015), принятое за прототип, содержащее стержень с винтовой резьбой и головкой сферической формы, втулку с наружной резьбой, внешнюю и внутреннюю опорные площадки, винтообразную тарированную пружину для установки на стержне, гайки для стержня, адаптационные шайбы и ввинчиваемую заглушку втулки, причем упомянутая пружина одним своим концом упирается в головку винтового стержня, а другим - во внутреннюю упорную площадку втулки. При этом необходимая динамическая компрессия на дистальный межберцовый синдесмоз достигается за счет закручивания гайки по резьбовой части стержня со стороны малоберцовой кости.

К недостаткам известного устройства относятся, во-первых, невозможность встречной компрессии костных отломков; во-вторых, необходимость укорачивания резьбовой части  болта после фиксации, так как часть болта выходит за пределы гайки и приводит к травмированию мягких тканей; в-третьих, допускает травматизацию кортикального слоя, так как компрессия идет снаружи кости, приводит к уменьшению стабильности костных отломков; в четвертых допускает риск миграции гайки и шайбы.

Задачей изобретения является разработка встречно-компрессирующего устройства для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, обеспечивающего регулируемую встречную компрессию и стабильную фиксацию костных отломков.

Поставленная задача решается разработкой встречно-компрессирующего устройства для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, содержащего стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом конце и сопрягаемую с ним втулку, причем на стержне выполнена резьба с круглым профилем, головка выполнена полусферической формы с внутренним шлицем для вкручивания, по всей длине стержня выполнено отверстие, втулка выполнена ступенчатой цилиндрической формы, со сквозным отверстием, в которой на одном конце со стороны цилиндра меньшего диаметра выполнена резьба круглой формы, конгруэнтная резьбе на стержне, а на торце цилиндрической части большего диаметра выполнен шестигранный шлиц.

Устройство иллюстрируется графическими материалами, где на фиг. 1 представлено схематическое изображение установленного устройства в суставе; на фиг. 2 - схематическое изображение стержня; на фиг. 3 - схематическое изображение втулки; на фиг. 4 - возможные схемы установки устройства при переломах различных отделов большеберцовой кости.

Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости состоит из взаимосопрягаемых стержня 1 и втулки 2.

Стержень 1 состоит из тела 3 цилиндрической формы. На одном конце стержня 1 выполнена круговая резьба 4 с фаской 5, на другом конце - выполнена полусферическая головка 6 с внутренним шестигранным шлицем 7 для вкручивания. По всей длине стержня 1 проходит внутреннее отверстие 8.

Втулка 2 выполнена ступенчатой формы, со сквозным отверстием 9, в цилиндрической части меньшего диаметра 10 которой выполнено отверстие с резьбой 11, а на торце 12 цилиндрической части большего диаметра 13, выполнено внутреннее шестигранное отверстие 14.

Устройство используется следующим образом.

Под внутривенной анестезией или спинномозговой анестезией, производят кожный разрез по передневнутренней и передненаружной поверхности коленного сустава. Далее проводят репозицию костных отломков, восстанавливают суставную конгруэнтность и временно фиксируют спицами. Затем с помощью камертона моделируется накостная пластина. В уложенной накостной пластине со стороны перелома через обе кости с помощью сверла просверливается предварительное отверстие, затем с противоположной от перелома рассверливают отверстие под диаметр втулки 2. В отверстие устанавливают стержень 1. Через внутреннее шестигранное отверстие 14 в стержень 1 вводят спицу (на чертеже не показано) для центровки соединения стержня 1 и втулки 2. В месте выхода спицы устанавливается втулка 2.  После чего вкручивают стержень 1 до соединения со втулкой 2. Затем спицу удаляют и производят контрольное докручивание до получения необходимой  компрессии с обеих сторон. После этого производят визуальный контроль, а также контроль на движение коленного сустава, наносят послойные швы на рану, накладывают асептическую повязку.

Конструктивно обеспеченная конгруэнтность внешней круговой резьбы стержня 1 и внутренней резьбы 11 втулки 2 обеспечивает двухсторонний встречно-компрессирующий эффект устройства, что позволяет реализовать стабильную фиксацию костных отломков.

Преимуществами использования встреч-  но-компрессирующего устройства  для  остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости для остеосинтеза внутрисуставного перелома проксимального отдела большеберцовой кости являются:

1) конструктивно обеспеченная возможность получения необходимого размера из одного канализовано-основного стержня без иссечения его части;

2) обеспечение возможности осуществления регулируемой и контролируемой компрессии с обеих сторон и стабильную фиксацию костных отломков;

3) малотравматичное воздействие кортикального слоя большеберцовой кости, так как фиксация костных отломков происходит внутри кости;

4) за счет стабильной фиксации имеется возможность ранней активизации больного, тем самым раннее восстановление функции коленного сустава улучшает процесс консолидаций.

5) использование устройства не требует дополнительной наружной иммобилизации.

Пример.

Больной Н. А., 38 лет, травму получил в результате падения с высоты. В приемном отделении БНИЦТиО, больной обследован, сделана рентгенография в двух проекциях и компьютерная томография коленного сустава. Диагноз: закрытый внутрисуставной перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости со смещением. Произведена пункция коленного сустава, наложена гипсовая иммобилизация. Был госпитализирован в отделение травматологии № 3. В отделении в плановом порядке произведена операция: Артротомия. Ревизия. Остеосинтез наружного мыщелка правой большеберцовой кости встречно-компрессирующим винтом на накостной пластине. Начали разработку  коленного сустава на первые сутки после операции. Швы сняты на 12-е сутки. Рана зажила первичным натяжением. 

Формула изобретения  
Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, содержащее стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом конце и сопрягаемую с ним втулку, отличающееся тем, что на стержне выполнена резьба с круглым профилем, головка выполнена полусферической  формы  с  внутренним шлицем для вкручивания, по всей длине стержня выполнено отверстие, втулка выполнена ступенчатой цилиндрической формы, со сквозным отверстием, в которой на одном конце со стороны цилиндра меньшего диаметра выполнена резьба круглой формы, конгруэнтная резьбе на стержне, а на торце цилиндрической части большего диаметра выполнен шестигранный шлиц.

Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза 

внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза 

внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости
[image: image2.jpg].





Фиг. 2

[image: image3.jpg]13




Фиг. 3

Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза 

внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости
[image: image4.jpg]



Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

___________________________________________________________________________________
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








5

_892022383.unknown

