2350




	(19) KG
	(11) 2350
	(13) С1
	(46) 30.08.2023

	(51) A61C 3/00 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220060.1

(22) 04.11.2022

(46) 30.08.2023, Бюл. №8
(76) Мамаджанов Алишер Нурмахамадович (KG)

(56) Внутриротовой минипараллелометр «Miniparallelometr» (https://www.slideshare.net/ techdental/parallelometer?from_action=save, дата выкладки 09.01.2011 г.
(54) Параллелометр внутриротовой
(57) Изобретение относится к области медицины, в частности ортопедической стоматологии, и предназначено для параллельного препарирования зубов под несъёмными протезами.

Задачей изобретения является разработка конструкции, позволяющей определять параллельность препарируемых зубов в двух плоскостях, измерить окклюзионную поверхность и корректно препарировать опорные зубы во избежание проблем при изготовлении и припасовке готовой конструкции во рту пациента. 

Поставленная задача решается в параллелометре внутриротовом, содержащем параллельные регулировочные винты, закрепленные на основании с возможностью регулирования, где основание представлено пластиной из нержавеющей стали, с вырезом на нем по форме зубного ряда, при этом регулировочные винты установлены с возможностью свободного передвижения по вырезу для определения параллельности зубов в двух плоскостях. 

Преимущество устройства выражается в отсутствии необходимости особых навыков для обучения и простоте в его использовании. Особенно устройство удобно для начинающих специалистов. Параллелометр внутриротовой обеспечивает определение положения зубов в двух плоскостях. 

1 н. п. ф., 4 фиг.

Изобретение относится к области медицины, в частности ортопедической стоматологии, и предназначено для параллельного препарирования зубов под несъёмными протезами.
Лабораторный параллелометр был описан в 1962 году Гавриловым, в 1966 году Эльгардом и Мальковом и в 1968 году С. Д. Щварцом. С их помощью зубные техники определяли параллельность модели зубов (А. С. Щербаков, Е.И. Гаврилов, В.Н. Трезубов, Е Н. Жулев. Ортопедическая стоматология. ИКФ «Фолиант» Санкт-Петербург, 1998 г. Стр. 223). Параллелометр снабжен набором стержней: анализирующим стержнем с дисками различного диаметра, графитовым стрежнем для очерчивания межевой линии, лезвием для снятия излишков воска. Но не все лаборатории используют этот параллелометр. 

Недостаток лабораторного параллелометра в том, что он определяет параллельность зубов в модели (в лаборатории), а не в полости рта. 

Известен еще один инструмент от компании Hager & Werken (Германия) (https://www.hagerwerken.de/en/katalog/dentist/parallelometer-mirror, дата обращения 20.06.2020 г.) - зеркало с параллельными вырезами, которое ставится на фронтальную группу зубов и проводится осмотр.

Недостатком является то, что с помощью зеркала измеряется наклон зубов только в одной плоскости. 

Известно устройство для параллельного препарирования зубов (Заявка на изобретение RU 94014582 A1, кл. А61С 3/02, 10.07.1996), содержащее блок управления с подачей электрических импульсов, который показывает отклонения при препарировании зубов.

Недостатком устройства является обязательная необходимость вначале работать с гипсовой моделью. 

Известен параллелометр «paralAB» (Александра Луис Соуто Борхес. Сан-Пауло. Журнал современной стоматологической практики 11. № 1. 2010). Устройство состоит из фиксирующего механизма, закрепляемого в стоматологический турбинный наконечник. Схожесть paralAB в том, что можно препарировать в ротовой полости в двух плоскостях.

Недостатком известного устройства является то, что это пилотное устройство, измерения проводились только на моделях, применение его в ротовой полости затруднено, особенно во фронтальной области челюсти.

Наиболее близкий по технической сущности к заявляемому устройству внутриротовой минипараллелометр «Miniparallelometr» (https://www.slideshare.net/techdental/parallelometer?from_action=save, дата выкладки 09.01.2011 г.) - состоящий из двух ножек, длина которых такова, что на них можно разместить все зубные элементы, которые необходимы для препарирования. Устройство состоит из двух ножек, внутри которых имеется винт, этим винтом можно зафиксировать минипараллелометр и провести измерения положения зуба, показав фактическую параллельность препарируемых зубов. Устройство вставляется в ротовую полость. 

Однако им невозможно посмотреть всю окклюзионную поверхность всех зубов. 

Задачей изобретения является разработка конструкции, позволяющей определять параллельность препарируемых зубов в двух плоскостях, измерить окклюзионную поверхность и корректно препарировать опорные зубы во избежание проблем при изготовлении и припасовке готовой конструкции во рту пациента. 

Поставленная задача решается в параллелометре внутриротовом, содержащем параллельные регулировочные винты, закрепленные на основании с возможностью регулирования, где основание представлено пластиной из нержавеющей стали, с вырезом на нем по форме зубного ряда, при этом регулировочные винты установлены с возможностью свободного передвижения по вырезу для определения параллельности зубов в двух плоскостях. 
Сущность изобретения.

Устройство вставляется в рот пациента, накладывается на окклюзионную поверхность зубных рядов, и с помощью регулировочного винта можно увидеть места конвергенции (дивергенции), где требуется препарировать, область препарируемого зуба можно отмечать карандашом. Регулировочный винт совпадает с зубным рядом и вставляется на всю окклюзионную поверхность. Зуб препарируется до получения параллельности. Затем снимается слепок.

Устройство поясняется чертежами на 4 фигурах, где на фиг. 1 представлен вид сверху, на фиг. 2 вид спереди, на фиг. 3 вид сбоку, где 1 - пластина, 2 - вырез, 3 - регулировочный винт, на фиг. 4 представлен регулировочный винт.

Устройство состоит из пластины 1 с вырезами 2 полусферической формы, и регулировочных винтов 3, расположенных перпендикулярно к пластине 1 (фиг. 1, 2, 3). Пластина 1 выполнена из нержавеющей стали пластиночного типа. Средняя длина по вертикали А=85 мм; средняя ширина по горизонтали В=68 мм; толщина со сферическим вырезом (2 мм), где внешний радиус от центра R1=36 мм и внутренний радиус R2=38,55 мм, который определяется по формуле R2=R1+  d p:3 в, где d p:3 в - диаметр регулировки винта с учетом допуска посадки и посадки винта t=0,03÷0,05 мм (d p:3 в = 2,5+0,05=2,55 мм R2=36+2,55=38,55 мм). Регулировочный винт 3 содержит шлицевую головку, гайку и шайбу для крепкого соединения и для удобства измерения уровня горизонтального положения зубов.

Устройство используют следующим образом.

Параллелометр внутриротовой вставляется в полость рта пациента, пластина 1 накладывается на окклюзионную поверхность зубных рядов, производится отметка зубов, расположенных выше окклюзионного ряда. Эти зубы препарируются до получения парараллельной окклюзионной поверхности по отношению к пластине 1. Параллелометр внутриротовой вставляется в полость рта пациента заново, на окклюзионную поверхность препарируемых зубов накладывается пластина 1, регулировочный винт 3 движется по вырезу 2, относительно оси которого определяются наиболее выпуклые части зубов и отмечаются карандашом. Далее, зуб препарируется в отмеченных местах, и снова накладывается пластина 1 на окклюзионную поверхность зубов, и проверяется наклон препарируемых зубов повторно относительно оси регулировочного винта 3 до достижения параллельности.

Преимущество устройства выражается в отсутствии необходимости особых навыков для обучения и простоте в его использовании. Особенно устройство удобно для начинающих специалистов. Параллелометр внутриротовой обеспечивает определение положения зубов в двух плоскостях. 

Формула изобретения
Параллелометр внутриротовой, содержащий параллельные регулировочные винты, закрепленные на основании с возможностью регулирования, отличающийся тем, что основание представлено пластиной из нержавеющей стали, с вырезами на нем по форме зубного ряда, при этом регулировочные винты установлены с возможностью свободного передвижения по вырезу для определения параллельности зубов в двух плоскостях.
Параллелометр внутриротовой

[image: image1.jpg]r’rs





Фиг. 1
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Параллелометр внутриротовой

[image: image3.jpg]|





Фиг. 3
[image: image4.jpg]



Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2350  (13)  С1 (46) 30.08.2023








1
5

_892022383.unknown

