2351




	(19) KG
	(11) 2351
	(13) С1
	(46) 30.08.2023

	(51) A61C 7/00 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220067.1

(22) 12.12.2022

(46) 30.08.2023, Бюл. №8
(76) Болотбекова Жазгуль Болотбековна, Чолокова Гульнар Сатаркуловна, Абдышев Талант Кубатбекович, Суеркулов Эрбол Сыргакбекович, Насыров Тахир Вадимович, Усманджанов Рустам Ярмаметович (KG)
(56) Патент RU 2208416 C1, кл. A61C 7/00, 20.07.2003
(54) Устройство для лечения дистопии зубов у детей и подростков
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и предназначено для исправления прикуса у детей и подростков.

Задача изобретения - разработать устройство для лечения дистопии зубов у детей и подростков с адекватным и точным показателем степени натяжения устройства.

Поставленная задача решается в устройстве для лечения дистопии зубов у детей и подростков, представляющем собой базис из жесткой пластмассы с продольным распилом, механическим расширяющим винтом и двумя кламмерами, эластичной пластмассой, расположенной по краям базиса, где дополнительно в центральной части базиса крепятся датчик натяжения, светодиодный индикатор, а механический расширяющий винт соединен с дисковым циферблатом, содержащем экран для просмотра показаний числа оборотов механического расширяющего винта, где экран защищен пластмассовой пленкой.

Устройство позволяет снизить травматическое и токсическое действие на мягкие и твердые ткани зубов, а также пользователю или врачу определять, какое число оборотов винта было совершено. При использовании устройства сокращается время корректирующего лечения и частота контрольных визитов к врачу. 1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и предназначено для исправления прикуса у детей и подростков.

Известен ортодонтический аппарат для лечения дистопии зубов (Патент RU 2199972 С2, кл. A61C 7/00, 10.03.2003), содержащий проволочные дуги, которые прилегают к зубам и подвижно фиксируются к ним. Дуги выполнены в виде пучка нитей из сплава на основе никелида титана с эффектом сверхэластичности. Нити пропущены вдоль зубного ряда, в каналы назубных фиксаторов и в межзубные промежутки. По крайней мере одна нить хотя бы одним своим концом прикреплена к подвижному концу рабочего элемента, выполненного из никелида титана с эффектом формовосстановления и установленного на зубе, дистально ограничивающем устройство. Остальные концы нитей прикреплены к неподвижным опорным точкам, включая неподвижный конец рабочего элемента. В результате уменьшается корригирующее усилие, которое действует в течение длительного времени, уменьшен объем и вес конструкции, улучшены эстетические качества, хотя регуляция корригирующего воздействия и его постоянство в ходе лечения не визуализируется.

Наиболее близким по существенным признакам к заявляемому устройству является съемный ортодонтический аппарат, представляющий собой базис из жесткой пластмассы с продольным распилом, механическим расширяющим винтом и двумя кламмерами. По краям жесткого базиса располагается эластичная пластмасса, которая прилегает для передачи силы давления к оральной поверхности зубов и части слизистой оболочки ската альвеолярного гребня. Эластичная пластмасса изолирует мягкие и твердые ткани зубов от жесткой пластмассы (Патент RU 2208416 С1, кл. А61С 7/00, 20.07.2003). 

Недостатком устройства является сложность визуального определения степени натяжения и принятия решения о необходимости увеличить нагрузку на зубы. 

Задача изобретения - разработать устройство для лечения дистопии зубов у детей и подростков с адекватным и точным показателем степени натяжения устройства.

Техническим результатом является повышение эффективности ортодонтического лечения дистопии зубов и зубных дуг у детей и подростков. 

Поставленная задача решается в устройстве для лечения дистопии зубов у детей и подростков, представляющем собой базис из жесткой пластмассы с продольным распилом, механическим расширяющим винтом и двумя кламмерами, эластичной пластмассой, расположенной по краям базиса, где дополнительно в центральной части базиса крепятся датчик натяжения, светодиодный индикатор, а механический расширяющий винт соединен с дисковым циферблатом, содержащем экран для просмотра показаний числа оборотов механического расширяющего винта, где экран защищен пластмассовой пленкой.

Сущность изобретения. В зоне натяжения устанавливается датчик натяжения, с усилением от 0,05 кг до 0,08 кг со светодиодным индикатором, который срабатывает при ослаблении натяжения.

Устройство поясняется рисунками на фиг. 1, где представлен общий вид, где 1 - базис, 2 - распил, 3 - механический расширяющий винт, 4 - эластичная пластмасса, 5 - кламмер, 6 - датчик натяжения, 7 - светодиодный индикатор, 8 - шток, 9 - дисковый циферблат, 10 - экран; на фиг. 2 изображен дисковый циферблат.

Устройство состоит из базиса 1, выполненного из жесткой пластмассы, с продольным распилом 2 посередине и механическим расширяющим винтом 3, по краям базиса 1 расположена эластичная пластмасса 4, которая прилегает для передачи силы давления к оральной поверхности зубов и части слизистой оболочки ската альвеолярного гребня. Эластичная пластмасса 4 изолирует мягкие и твердые ткани зубов от жесткой пластмассы. С двух противоположных сторон к ней крепятся два кламмера 5. В центральной части базиса 1 крепится датчик натяжения 6, светодиодный индикатор 7 и шток 8, одним концом который соединен с механическим расширяющим винтом 3. На дисковом циферблате 9 нанесены показатели числа оборотов (фиг. 2) механического расширяющего винта 3 с цифрами и экран 10 для просмотра показаний числа оборотов механического расширяющего винта 3. Экран 10 винта защищен пластмассовой пленкой.

Устройство работает следующим образом. 

Устройство вводится в полость рта и фиксируется кламмерами 5 на боковых зубах и приводится в действие с помощью активации механического расширяющего винта 3, сила механического расширяющего винта 3 передается на жесткий базис 1, а затем на эластичную пластмассу 4. Эластичная пластмасса 4, обладая пластичностью и упругостью подобно пружине, постепенно и постоянно передает эту силу (силу давления) на место ее приложения. При каждом расширении число оборотов отображается на экране 10 дискового циферблата 9. Механический расширяющий винт 3, с одной стороны соединен со штоком 8, который фиксирует его положение и установленное определенное натяжение. Датчик натяжения 6 при ослаблении нагрузки передает сигнал на светодиодный индикатор 7. 

Устройство позволяет снизить травматическое и токсическое действие на мягкие и твердые ткани зубов, а также пользователю или врачу определять, какое число оборотов винта было совершено. При использовании устройства сокращается время корректирующего лечения и частота контрольных визитов к врачу.

Формула изобретения
Устройство для лечения дистопии зубов у детей и подростков, представляющее собой базис из жесткой пластмассы с продольным распилом, механическим расширяющим винтом и двумя кламмерами, эластичной пластмассой, расположенной по краям базиса, отличающееся тем, что дополнительно в центральной части базиса крепятся датчик натяжения, светодиодный индикатор, а механический расширяющий винт соединен с дисковым циферблатом, содержащем экран для просмотра показаний числа оборотов механического расширяющего винта, где экран защищен пластмассовой пленкой.
Устройство для лечения дистопии зубов у детей и подростков

[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2351  (13)  С1 (46) 30.08.2023








4

_892022383.unknown

