289





	(19) KG
	(11)
	289
	(13)
	C1

	
	

	(51)
	G01N 3/42


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970186.1

(22) 05.12.1997

(46) 30.12.1998, Бюл. №4, 1998
(76) Чарский В.П., Яхонтов А.Г. (KG)
(56) Хрущев М.М., Беркович А.А. Приборы ПМТ-2 и ПМТ-3 для испытания на микротвердость. - М.: Изд-во АН СССР, 1950. - С. 25-27
(54) Микротвердомер для определения драгоценных камней в ювелирных изделиях
(57) Изобретение относится к области геммологии и предназначено для диагностики драгоценных камней в ювелирных изделиях. Задачей изобретения является создание приставки-держателя к микротвердомеру, при помощи которой можно определять драгоценный камень непосредственно в ювелирном изделии. Задача решается тем, что микротвердомер снабжен приставкой-держателем ювелирного изделия, позволяющей устанавливать изделие в определенной ориентации драгоценного камня к оси индентора, наносить укол алмазной пирамидкой и измерять размеры ее отпечатка, по которым рассчитывается число микротвердости. Получаемые при этом отпечатки неразличимы невооруженным глазом. 1 табл., 2 ил.
Изобретение относится к области геммологии и предназначено для диагностики драгоценных камней в ювелирных изделиях.
Известен микротвердомер ПМТ-3, состоящий: из массивного основания с колонной, по которой производится вертикальное перемещение кронштейна с микроскопом, тубуса микроскопа с наклонной окулярной трубкой с осветительным устройством, предметного столика, механизма нагружения, индентора, объектива, винта кронштейна. Общее увеличение микроскопа прибора ПМТ-3, при визуальных измерениях эпиобъективом апертуры А=0.65 и винтовым окулярным микрометром АМ9-2 или АМ-3, равно 487. (Хрущев М.М., Беркович А.А "Приборы ПМТ-2 и ПМТ-3 для испытания на микротвердость". - М.: Изд-во АН СССР, - 1950. - С. 25-27).
Недостатком этого микротвердомера является его неприспособленность к измерению твердости драгоценных камней в ювелирных изделиях.
Задачей изобретения является создание приставки-держателя на базе микротвердомера для экспресс диагностики драгоценных камней в ювелирных изделиях.
Задача решается тем, что микротвердомер снабжен приставкой-держателем ювелирных изделий, позволяющим ориентировать драгоценный камень относительно индентора и определять твердость на различных гранях драгоценного камня.
На фиг. 1 показан микротвердомер с приставкой-держателем для определения драгоценных камней в ювелирных изделиях; на фиг. 2 - схема держателя для ювелирных изделий. Микротвердомер с приставкой-держателем состоит из: станины 1, стойки 2," осветителя 3, винта кронштейна 4, микроподачи 5, макроподачи 6, окуляра-микрометра 7, столика 8, объектива 9, алмазной пирамидки 10, механизма нагружения 11, центрировки 12, тубуса 13, приставки-держателя 14. Приставка-держатель состоит из основания 15, стержня 16, фиксатора 17, цилиндрического столика 18, на котором устанавливается изделие из драгоценного камня 20.
Микротвердомер с приставкой-держателем для определения драгоценных камней в ювелирных изделиях работает следующим образом. Драгоценный камень 20 в ювелирном изделии крепится пластилином к цилиндрическому столику 18 приставки-держателя 14. За счет вращающихся полусфер 19 приставки-держателя выводят цилиндрический столик 18 с драгоценным камнем в ювелирном изделии так, чтобы нужная грань драгоценного камня была установлена перпендикулярно к оси индентора. Фиксируют данное положение цилиндрического столика 18 путем поворота ручки фиксатора 17. После чего микроскоп микротвердомера 13 фокусируют на поверхности грани драгоценного камня 20 путем макро - и микроподачи основания 15. Далее поворачивают столик 8 с приставкой-держателем 14 под индентор для вдавливания алмазной пирамидки 10. Груз, помещаемый на механизм нагружения 11, выбирают исходя из ориентировочной твердости драгоценного камня по шкале Мооса.
После вдавливания алмазной пирамиды 10 и снятия нагрузки с грани драгоценного камня столик 8 с приставкой-держателем 14 приводят в прежнее положение. При помощи окуляра-микрометра 7 измеряют длину диагонали отпечатка алмазной пирамидки. По этим значениям рассчитывают число микротвердости и по таблице 1 определяют название драгоценного камня. Для удобства диагностики драгоценных и поделочных камней по числам микротвердости приводится таблица 1. Приведенные в ней значения микротвердости минералов взяты из книги С.И. Лебедевой "Микротвердость минералов". - М.: "Недра", 1997. - С. 117 (кроме александрита - замеры Чарского В.П.).
Преимущество данного устройства заключается в том, что замеры микротвердости драгоценных камней можно производить, не вынимая их из ювелирных изделий. Малые нагрузки па индентор (не более 200 г) не разрушают камень. Получаемые при этом отпечатки индентора столь малы, что неразличимы невооруженным глазом.
Данный метод диагностики может быть применим не только для драгоценных, но и для поделочных камней.

Таблица 1
Микротвердость драгоценных и поделочных камней
	№ № 
	Минерал 
	Хим. формула 
	Микротвердость кгс/мм2
	Размер отпечатка пирамидки, мм
	Нагрузка Р, г
	Примечание

	
	
	
	Предельные колебания 
	Среднее значение 
	
	
	

	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 

	1 
	Алмаз
	С
	-
	10060
	-
	-
	Размеры отпечатков алмазной пирамидки для данных минералов рассчитаны авторами (пункт 6) 

	2 
	Пирит
	FeS2
	965-1408
	1250
	0.010
	100-200
	

	3 
	Сфалерит
	(Zn, Fe)S
	153-270
	212
	0,017
	30-50
	

	4 
	Корунд
	Аl2O3
	1955-2191
	2008
	0.009
	200
	

	5 
	Кварц
	SiO2
	1023-1236
	1135
	0.012
	200
	

	6 
	Гетит
	FeOOH
	420-662
	540
	0.013
	100
	

	7 
	Гидрогетит
	FeOOHnH2О
	410-590
	500
	0.013
	100
	

	8 
	Топаз
	Al2[SiO4](F,OH)2
	1416-1468
	1454
	0.011
	200
	

	9 
	Гранат (альмандин)
	Fe3Al2[SiO4]
	1228-1290
	1250
	0.010
	100-200
	

	10 
	Фенакит
	BeSiO4
	1186-1648
	1398
	0.011
	200
	

	11 
	Берилл
	Be3Al2[Si6O18]
	1144-1488
	1222-1410
	0,011
	200
	

	12 
	Турмалин
	-
	1070-1186
	1130
	0.012
	200
	

	13 
	Циркон
	ZrSiO4
	841-1468
	1047; 1276
	0.012
	200
	

	14 
	Микролин
	KAlSi3O8
	764-894
	800
	0.009
	50-100
	

	15 
	Астрофиллит
	-
	142-187
	166
	0.016
	50
	

	16 
	Флюорит
	CaF2
	168-200
	180
	0.016
	50
	

	17 
	Малахит
	Сu2[СО3](ОН)2
	124-156
	132
	0.012
	20
	

	18 
	Янтарь
	-
	20.6-21.0
	20.8
	0.017
	5-10
	

	19 
	Александрит
	ВеAl2О4
	_-
	1750
	0.009
	150
	

	20 
	Хризоберилл
	ВеAl2О4
	1125-1927
	1525
	0.008
	100
	


Формула изобретения
Микротвердомер для определения драгоценных камней в ювелирных изделиях, состоящий из станины со стойкой, кронштейна с микроскопом, тубуса микроскопа с наклонной окулярной трубкой, предметного столика, винта кронштейна, микроподачи, макроподачи, окуляр-микрометра, объектива, индентора с алмазной пирамидкой, механизма нагружения, центрировки, осветителя, отличающийся тем, что он снабжен приставкой-держателем, с возможностью устанавливать ювелирные изделия на микротвердомере в определенной ориентации грани драгоценного камня к оси индентора и содержащим основание, стержень, фиксатор, цилиндрический столик и три полусферы.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]15




Фиг. 2

Составитель описания              Сыдыков Д.Д.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

