394





	(19) KG
	(11)
	394
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	A61B 17/58


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 980061.1

(22) 04.06.1998

(46) 30.09.2000, Бюл. №3
(76) Кожакматова Г.С., Кожакматов С., Сагымбаев М.А., Кулиев Б.С. (KG)
(56) А.с. SU №1516102, кл. A61B 17/58, 1989
(54) Устройство для проведения спиц
(57) Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для осуществления остеосинтеза. Устройство для проведения спиц содержит корпус, выполненный в виде двух Г-образных стержней, связанных между собой с возможностью смещения одного стержня по отношению к другому, а вдоль изогнутой части каждого стержня с внутренней стороны выполнены выемки в виде канавок, эти канавки при подпружинивании стержней со стороны рукоятки образуют канал для спицы, при этом изгиб концов стержней выполнен не менее чем под 60°, что позволяет свободно проводить спицу в любых плоскостях. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для осуществления остеосинтеза.
Известно устройство для проведения спиц, содержащее корпус в виде держателя с отверстиями, два сектора, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях, и направляющую трубку, шарнирно связанную с одним из секторов, снабженных горизонтальным и вертикальным кронштейнами, которые связаны между собой с возможностью взаимного перемещения, причем в месте соединения установлен винт (а.с. SU №858800, кл. A61B 17/18, 1981).
Известное устройство используют только как направитель к набору инструментов для остеосинтеза шейки бедра.
Наиболее близким аналогом является устройство для введения спиц, содержащее корпус с продольным каналом под спицу, на одном конце которого установлен цанговый зажим, а на другом - рукоятка, упор в виде втулки со стопорным винтом с риской на головке и пружину в полости, наружную шкалу (а.с. SU №1516102, кл. A61B 17/58, 1989).
Использование его удлиняет время выполнения операции, увеличивает степень риска и возможность возникновения осложнений в послеоперационном периоде, немаловажным фактором является отсутствие необходимой степени свободы элементов устройства.
Задачей изобретения является уменьшение травматичности операции и возможность проведения спиц в любой плоскости.
Решение поставленной задачи осуществляют с помощью устройства для проведения спиц, которое содержит корпус, выполненный в виде двух Г-образных стержней, связанных между собой с возможностью смещения одного стержня по отношению к другому, а вдоль изогнутой части каждого стержня с внутренней стороны выполнены выемки в виде канавок, эти канавки при подпружинивании стержней со стороны рукоятки образуют канал для спицы, в таком положении стержни фиксируются стопорным винтом. При этом изгиб кончиков обоих стержней выполнен не менее чем под 60°, что позволяет свободно проводить спицу в любых плоскостях.
На фиг. 1 представлено устройство для проведения спиц, вид сбоку; на фиг. 2 - то же, вид спереди; на фиг. 3-разрез А - А фиг. 1.
Устройство для проведения спиц содержит корпус в виде двух Г-образных стержней 1 и 2, концы которых имеют изгиб не менее чем 60°, стержень 1 снабжен рукояткой 3 и пружиной 4 для подпружинивания, а также стопорным винтом 5, который проходит сквозь стержни и выходит за их пределы, при этом стопорный винт с одной стороны крепится к стержню 2, а со стороны стержня 1 имеет головку, стержень 2 снабжен направляющим винтом 6, в изогнутой части стержней выполнен канал 7 перпендикулярно к оси относительного перемещения стержней для спицы 8, на стержне 2 с помощью винтов закреплено приспособление 9 в виде планки с двумя фигурными концами для удобства обращения с устройством во время проведения спиц.
Устройство для проведения спиц используют следующим образом. Освобождают стопорный винт 5 и направляющий винт 6, давая возможность стержням смещаться относительно друг друга, ставят спицу 8 в канал 7 в изогнутой части стержней 1 и 2, и, зажимая ее с помощью пружины 4 и рукоятки 3, а, также, поддерживая с помощью приспособления 9, фиксируют стопорным винтом 5 и проводят спицу через кость. При этом устройство обеспечивает проведение спиц через кости в любых плоскостях.
При использовании устройства не требуется выполнения разрезов тканей и фиксации его к скелету, что снижает степень оперативного риска и возникновение  осложнений  в послеоперационном периоде.
Устройство испытано на 27 больных с повреждением связочного аппарата коленного сустава, позволяет формировать костные каналы при восстановлении крестообразных связок через анатомические точки прикрепления связок и получить лучшие функциональные результаты.
Формула  изобретения
1. Устройство для проведения спиц, содержащее корпус с каналом для спицы, рукоятку, стопорный винт и пружину, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде двух Г-образных стержней, связанных между собой с возможностью смещения одного относительно другого, а вдоль изогнутой части каждого стержня выполнены выемки, образующие канал для спицы при подпружинивании стержней с помощью рукоятки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что изгиб концов стержней выполнен не менее чем под 60°.
	[image: image1.png]7





Фиг. 1
	[image: image2.png]



Фиг. 2


[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания                  Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
3

_892022383.unknown

