395




	(19) KG
	(11)
	395
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	A61B 17/58


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 980006.1

(22) 21.01.1998

(46) 30.09.2000, Бюл. №3
(76) Кожакматова Г.С., Иманалиев А.Б., Сагымбаев М.А., Кулиев Б.С. (KG)
(56) А.с. SU №1174017, кл. A61B 17/58, 1985
(54) Устройство для замещения дефекта длинной кости
(57) Устройство относится к медицине, а именно к оперативной ортопедии и травматологии. Предложено устройство, содержащее опорные кольца со спицами, связанными между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, выполненные в виде винторычажных систем и соединенные с опорными кольцами с помощью полого винтового стержня, при этом спицы, проходящие через остеотомированный фрагмент, закреплены одним концом внутри полого винтового стержня, а другим концом с остеотомированным фрагментом в форме крючка для исключения смещения и уменьшения травматичности. 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к оперативной ортопедии и травматологии.
Известно устройство для замещения дефекта длинной трубчатой кости, содержащее опорные кольца с перекрещивающимися спицами, связанные между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента,
выполненные в виде гибких тяг, концы которых перекинуты через ролики, укрепленные на опорных кольцах, и закреплены на промежуточном кольце, расположенном на резьбовых стержнях (а.с. SU №1174017, кл. A61B 17/58, 1985).
Указанное устройство обладает ограниченной возможностью. Это обусловлено тем, что гибкая блочная система плохо фиксирует остеотомированный фрагмент и увеличивает возможность смещений и травматичность.
Задачей изобретения является исключение вторичных смещений и уменьшение травматичности.
Задача решается тем, что предложено устройство, содержащее опорные кольца со спицами, связанными между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, выполненные в виде винто-рычажных систем и соединенные с опорными кольцами посредством полого винтового стержня, причем спицы, проходящие через остеотомированный фрагмент, закреплены одним концом внутри полого винтового стержня, а другим концом - с остеотомированным фрагментом в форме крючка.
На чертеже изображен общий вид устройства.
Устройство содержит опорные кольца 1 с радиальными спицами 2, резьбовые стержни 3, которые образуют корпус устройства с помощью крепежных деталей: гаек 4, винтов 5, винто-рычажные системы, состоящие из винтового стержня 6, стержня с отверстиями 7, полого винтового стержня 8 и спицы 9. Пораженная кость состоит из проксимального отломка, остеотомированного фрагмента, дистального отломка.
Устройство используется следующим образом.
Под наркозом, после обработки операционного поля, проводятся по две перекрещивающиеся спицы 2 через проксимальный и дистальный отломки. Спицы крепятся к кольцам 1 при помощи винтов 5 и гаек 4. Кольца 1 соединяются между собой стержнями 3. Затем производится Z-образная остеотомия проксимального отломка, и проводятся перекрещивающиеся спицы 9 через остеотомированный фрагмент и кожу (на рисунке не показана). После центрации дистального отломка спицы 9 проводятся антеградно через дистальный отломок. При этом концы спиц 9, выведенные через остеотомированный фрагмент, сгибаются в виде крючка с целью создания опоры. А выведенные через дистальный отломок концы спиц 9 проходят внутрь полых винтовых стержней 8, которые соединяются со стержнями с отверстиями 7 при помощи гаек 4. В свою очередь, стержни с отверстиями 7 соединяются с винтовыми стержнями 6 при помощи винтов 5 и гаек 4. После этого спицы 9 подтягиваются до упора и жестко фиксируются. Дистракция осуществляется за счет прокручивания гаек 4 на полом винтовом стержне 8.
Преимущество устройства заключается в том, что для исключения вторичных смещений и уменьшения травматичности элементы фиксации остеотомированного фрагмента выполнены в виде винто-рычажных систем, которые посредством полого винтового стержня 8 и спицы 9 соединяются с остеотомированным фрагментом. Спица одним концом взаимодействует с внутренней поверхностью полого винтового стержня 8, а другим концом соединяется с остеотомированным фрагментом в форме крючка.

Формула изобретения
Устройство для замещения дефекта длинной кости, содержащее опорные кольца со спицами, связанными между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, отличающееся тем, что элементы фиксации остеотомированного фрагмента выполнены в виде винто-рычажных систем и соединены с опорными кольцами посредством полого винтового стержня, причем спицы, проходящие через остеотомированный фрагмент, закреплены одним концом внутри полого винтового стержня, а другим концом - с остеотомированным фрагментом в форме крючка.
[image: image1.png]



Составитель описания                Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
______________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

_892022383.unknown

