517





	(19) KG
	(11)
	517
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	A61M 25/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20000071.1

(22) 23.08.2000

(46) 31.07.2002, Бюл. №7
(71) Кыргызская государственная медицинская академия (KG)
(72) Кылычбеков М.Б., Сагынбаев Т.Т., Мамбетов Ж.С., Тыналиев M.Т., Тыналиева Ж.М. (KG)
(73) Кылычбеков М.Б., Сагынбаев Т.Т., Мамбетов Ж.С. (KG)
(56) А.с. SU №1703129, кл. A61M 25/00, 1991
(54) Устройство для электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы
(57) Устройство для электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для проведения электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы, а также профилактики их осложнений. Задача повышения диагностической возможности устройства, точности исследования и эффекта профилактики осложнений решается тем, что устройство, содержащее резиновый катетер с раздувным баллоном на рабочем конце, подводящую и отводящую трубки, размещенные внутри резинового катетера параллельно его оси, при этом рабочие концы их связаны с раздувным баллоном, дополнительно содержит вторую подводящую трубку, электрод и серебряную пластинку, причем электрод размещен внутри резинового катетера с выходом через отверстие в его рабочей части и фиксации конца на поверхности резинового катетера, серебряная пластинка зафиксирована с двух сторон сверху раздувного баллона параллельно концу электрода, при этом резиновый катетер на конце снабжен вторым раздувным баллоном и отверстиями для заполнения его контрастной жидкостью через вторую подводящую трубку, рабочий конец резинового катетера снабжен боковыми отверстиями для выведения лекарственной смеси и воздействия ее на предстательную железу. 2 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для проведения электростимуляции и ультразвукового исследования, а также профилактики их осложнений.
Известно устройство для электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы, содержащее резиновый катетер с раздувным баллоном на рабочем конце, подводящую и отводящую трубки, размещенные внутри раздувного катетера параллельно его оси, при этом рабочие концы их связаны с раздувным баллоном (а.с. SU №1703129, кл. A61M 25/00, 1991).
Недостатком известного устройства является применение его только для ликвидации осложнений при аденомэктомии предстательной железы и орошения ее антисептическим раствором, которые невозможно проводить одновременно с ультразвуковым исследованием мочевого пузыря и предстательной железы. Эти ультразвуковые исследования приходится проводить дополнительно трансабдоминальным, трансректальным или трансуретральным методами с использованием специальных жестких датчиков, что не позволяет более детально оценить эхокартину мочевого пузыря при возможно имеющихся микроцистите, недержании мочи вследствие естественного его заполнения. Также трансректальное исследование противопоказано в случае, когда пациенты страдают аноректальными болезнями, в частности, геморроем, в результате чего снижаются диагностическая точность информации и профилактика осложнений, удлиняется процесс лечения.
Задача изобретения - повышение диагностической возможности устройства для электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы, точности исследования и эффекта профилактики осложнений.
Задача решается тем, что устройство, содержащее резиновый катетер с раздувным баллоном на рабочем конце, подводящую и отводящую трубки, размещенные внутри резинового катетера параллельно его оси, при этом рабочие концы их связаны с раздувным баллоном, дополнительно содержит вторую подводящую трубку, электрод и серебряную пластинку, причем электрод размещен внутри резинового катетера с выходом через отверстие в его рабочей части и фиксации конца на поверхности резинового катетера, серебряная пластинка зафиксирована с двух сторон сверху раздувного баллона параллельно концу электрода, при этом резиновый катетер на конце снабжен вторым раздувным баллоном и отверстиями для заполнения его контрастной жидкостью через вторую подводящую трубку, рабочий конец резинового катетера снабжен боковыми отверстиями для выведения лекарственной смеси и воздействия ее на предстательную железу.
Устройство иллюстрируется чертежами, представленными на фигурах 1 и 2.
На фиг. 1 показан вид сверху; на фиг. 2 - разрез А-А.
Устройство содержит резиновый катетер 1 с размещенными в нем подводящими трубками 2, 3 и отводящей трубкой 4 с ниппелями. Подводящая трубка 3 предназначена для заполнения съемного раздувного баллона 5 контрастной жидкостью через боковые отверстия 6, а подводящая трубка 2 связана с раздувным баллоном 7 для заполнения его жидкостью или воздухом с целью проведения электростимуляции предстательной железы. В резиновом катетере 1 размещен электрод 8, конец которого через отверстие 9 выведен на поверхность резинового катетера с фиксацией конца в его рабочей части. При этом серебряная пластинка 10 зафиксирована с двух сторон сверху раздувного баллона параллельно концу электрода. Резиновый катетер 1 имеет у основания раздувного баллона 5 боковые отверстия 6.
Устройство работает следующим образом.
Резиновый катетер 1 вводится в полость прямой кишки. При электростимуляции предстательной железы открывают ниппель подводящей трубки 3, конец которой связан с раздувным баллоном 5, и раздувают его с помощью шприца, заполненного жидкостью или воздухом. При этом серебряная пластинка 10 тесно соприкасается с предстательной железой. Через электрод 8, подключенный к аппарату "Интратон", подаются электросигналы, стимулирующие предстательную железу и вызывающие снятие воспаления.
Для осуществления ультразвукового исследования используют подводящую трубку 2, связанную с раздувным баллоном 7. С помощью шприца через отверстие 9 в нее вводят контрастную жидкость (с учетом плотности мочи) и заполняют в пределах 40-50 мл. Ниппель перекрывают до конца исследования.
Для повышения эффекта терапии местно вводят в резиновый катетер 1 лекарственные средства, которые через боковые отверстия 6 воздействуют на предстательную железу.
Таким образом, проходит одновременное лечебное воздействие лекарственными средствами и электростимуляцией на предстательную железу, усиливающие эффект профилактики осложнений. При этом это лечение проводят совместно с ультразвуковым исследованием, что повышает диагностические возможности и, как следствие, качество лечения.
Формула изобретения
Устройство для электростимуляции и ультразвукового исследования мочевого пузыря и предстательной железы, содержащее резиновый катетер с раздувным баллоном на рабочем конце, подводящую и отводящую трубки, размещенные внутри резинового катетера параллельно его оси, при этом рабочие концы их связаны с раздувным баллоном, отличающееся тем, что дополнительно содержит вторую подводящую трубку, электрод и серебряную пластинку, причем электрод размещен внутри резинового катетера с выходом через отверстие в его рабочей части и фиксации конца на поверхности резинового катетера, а серебряная пластинка зафиксирована с двух сторон сверху раздувного баллона параллельно концу электрода, при этом резиновый катетер на конце снабжен вторым раздувным баллоном и отверстиями для заполнения его контрастной жидкостью через вторую подводящую трубку, рабочий конец резинового катетера снабжен боковыми отверстиями для выведения лекарственной смеси и воздействия ее на предстательную железу.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]A-A

8{110
[ [

)
—

RS
Ve




Фиг. 2
Составитель описания                Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

