601




	(19) KG
	(11)
	601
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	A61B 17/58


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030012.1
(22) 12.03.2003
(46) 31.10.2003, Бюл. №10
(76) Кудайкулов М.К., Сагынбаев М.А., Роменский К.Н., Насыров У.И., Иманалиев А.Б. (KG)
(56) А.с. SU №1174017, кл. A61B 17/58, 1985
(54) Устройство для замещения дефекта большой берцовой кости
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к оперативной ортопедии и травматологии: Задачей изобретения является исключение вторичных смещений, уменьшение травматичности. Задача решается тем, что устройство содержит опорные кольца с перекрещивающимися спицами, связанные между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, выполненные в виде гибких тяг, при этом на каждом стержне установлен кронштейн, а элементы фиксации остеотомированного фрагмента выполнены из лавсановой нити, которая закреплена в кронштейнах с возможностью регулирования суточной дистракции остеотомированного фрагмента. 1 н.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к оперативной ортопедии и травматологии.
Известно устройство, содержащее опорные кольца с перекрещивающимися спицами, связанные между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, выполненные в виде гибких тяг, концы которых перекинуты через ролики, укрепленные на опорных кольцах, и закреплены на промежуточном кольце, расположенном на резьбовых стержнях (А.с. SU №1174017, кл. A61B 17/58, 1985).
Данное устройство обладает ограниченной возможностью, обусловленной тем, что гибкая блочная система плохо фиксирует остеотомированный фрагмент и увеличивает возможность смещений и травматичности.
Задачей изобретения является исключение вторичных смещений и уменьшение травматичности.
Задача решается тем, что устройство содержит опорные кольца с перекрещивающимися спицами, связанные между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента, выполненные в виде гибких тяг, при этом на каждом стержне установлен кронштейн, а элементы фиксации остеотомированного фрагмента выполнены из лавсановой нити, которая закреплена в кронштейнах с возможностью регулирования суточной дистракции остеотомированного фрагмента.
На чертеже изображено устройство для замещения дефекта большой берцовой кости.
Устройство состоит из опорных колец 1 и 2 с перекрещивающимися спицами 3 и спицефиксаторами 4. Кольца 1 и 2 соединяются между собой с помощью резьбовых стержней 5.

На каждом стержне установлен кронштейн 6, в котором крепится элемент фиксации остеотомированного фрагмента в виде лавсановой нити 7.
Пораженная кость состоит из проксимального отломка, остеотомированного фрагмента и дистального отломка.
Устройство используется следующим образом.
Под наркозом после обработки операционного поля проводят по две перекрещивающиеся спицы 3 через проксимальный и дистальный отломки. Спицы крепят к кольцам 1 и 2 с помощью спицефиксаторов 4. Кольца 1 и 2 соединяют между собой резьбовыми стержнями 5. Затем проводят Z-образную остеотомию дистального отломка и в верхней части остеотомированного фрагмента перпендикулярно костно-мозговому каналу создают сквозной туннель, а в проксимальном отломке - отверстия. Через туннель и отверстия проводят лавсановую нить 7, которую фиксируют в кронштейнах 5 таким образом, чтобы регулировать суточную дистракцию остеотомированного фрагмента.
Преимущество устройства для замещения дефекта большой берцовой кости в том, что оно позволяет исключить, вторичные смещения и уменьшить травматичность за счет выполнения элементов фиксации остеотомированного фрагмента в виде лавсановой нити и фиксирования ее в установленных на резьбовых стержнях кронштейнах с возможностью регулирования суточной дистракции остеотомированного фрагмента, упростить интраоперационные манипуляции, а также регулировать восстановление новой костной мозоли с помощью самого пациента.
Формула изобретения
Устройство для замещения дефекта большой берцовой кости, содержащее опорные кольца с перекрещивающимися спицами, связанные между собой резьбовыми стержнями, элементы фиксации остеотомированного фрагмента в виде гибких тяг, отличающееся тем, что на каждом резьбовом стержне установлен кронштейн, а элементы фиксации остеотомированного фрагмента выполнены из лавсановой нити, которая закреплена в кронштейнах с возможностью регулирования суточной дистракции остеотомированного фрагмента.
[image: image1.png]



Составитель описания                Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

