664





	(19) KG
	(11)
	664
	(13)
	С1 (46) 30.06.2004

	
	

	(51)7
	A61F 9/007


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030095.1
(22) 12.09.2003
(46) 30.06.2004, Бюл. №6
(76) Медведев М.А., Кан О.В., Кочербаева А.К., Мамытова Б.М. (KG)
(56) http://www.r-optics.ru/index.asp, 2003
(54) Устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы
(57) Изобретение относится к сфере медицины, в частности к офтальмологии. Устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы содержит блок питания, мотор, измеритель давления. При этом оно выполнено с вакуумной помпой, снабженной объемным ресивером, клапаном, вакуумным кольцом и измерителем давления в виде манометра и датчика давления, а также блока управления, который связан, в свою очередь, с вакуумной помпой, клапаном, аварийным сбросом и блоком питания. Устройство достаточно легко в управлении, просто в эксплуатации и весьма удобно при использовании в амбулаторных условиях. Прибор прошел клинические испытания и находит практическое применение в глазном отделении Национального госпиталя г. Бишкек. 1 ил.
Изобретение относится к сфере медицины, в частности к офтальмологии.
Известно, что для лечения глаукомы, при механическом разрушении ткани цилиарного тела с помощью отрицательного давления (пневмотрабекулопластика), используется вакуумная помпа микрокератомы с вакуумным кольцом. Микрокератом "Hansatone" применяется для рефракционных операций. Он содержит в качестве основных элементов источник питания, мотор, обеспечивающий привод режущих микронных головок и вакуум-компрессию, измеритель давления, всасывающие кольцевые ручки, всасывающие микрокольца, стерилизационную емкость, набор микронных головок (http://www.r-optics.ru/index.asp, 2003).
Недостатком использования известной микрокератомы "Hansatone" является избыточность функциональных возможностей для данной операции и дороговизна устройства, необходимость демонтажа избыточного узла для пластики глаза.
Задача изобретения - создание устройства для пневмотрабекулопластики с широким диапазоном функциональных и эксплуатационных возможностей и регулируемой вакуум-компрессией специально предназначенной для лечения больных глаукомой.
Поставленная задача решается тем, что устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы содержит блок питания, мотор, измеритель давления. При этом оно выполнено с вакуумной помпой, снабженной объемным ресивером, клапаном, вакуумным кольцом и измерителем давления в виде манометра и датчика давления, а также блока управления, который связан, в свою очередь, с вакуумной помпой, клапаном, аварийным " сбросом и блоком питания.
На фиг. 1 изображена структурная схема устройства для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы.
Устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы содержит блок питания 1, датчик давления 2, блок управления 3, объемный ресивер 4, вакуум-помпу 5, клапан 6, манометр 7, трубку с вакуумным кольцом 8, аварийный сброс 9.
Устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы работает следующим образом.
После включения устройства для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы нажимается пуск в блоке управления 3. Включается вакуум-помпа 5, которая создает разряжение в устройстве пневмотрабекулопластики. Степень разряжения контролируется датчиком давления 2. При достижении заданного значения вакуума по истечении 0.2 сек блок управления 3 включает клапан 6 на закрытие, вакуум-помпа 5 отключается. Визуальное наблюдение за величиной вакуума осуществляется по манометру 7. В процессе эксплуатации в устройстве происходит снижение вакуума. При уменьшении вакуума на 7-8 мм рт. ст. блок управления 3 включает клапан 6 на открытие и по истечении 0.2 сек включается вакуум-помпа 5. При восстановлении требуемого вакуума через 0.2 сек клапан 6 закрывается. При повторном снижении вакуума процесс повторяется. Предел регулирования вакуума составляет от -20 до -160 мм рт. ст. Ресивер 4 позволяет свести на нет перепады давления от включения и выключения, вакуум-помпы 5 и других причин. Вакуумные кольца разработаны с учетом размеров и радиуса кривизны роговицы и лимба, которые накладываются на перилимбальную область, обеспечивают регулируемую вакуум-компрессию. Увлажнение поверхности глаза поддерживается использованием офтагеля перед наложением вакуумного кольца. В устройстве предусмотрен аварийный сброс вакуума.
Техническая характеристика
	Пределы регулирования вакуума
	-20... -160 мм рт.ст.

	Точность измерения глубины вакуума
	±2 мм рт.ст.

	Время непрерывной работы устройства
	60... 240 с

	Габаритные размеры устройства
	270*270* 180мм

	Вес
	10 кг.


Работа устройства представлена на клиническом примере:
Больной Зайцев А. Г. (68 лет), пенсионер. Поступил с диагнозом: терминальная болевая некомпенсированная глаукома левого глаза.
При поступлении: острота зрения 0, внутриглазное давление (ВГД) равно 39.0-40.0 мм рт.ст. Ранее был неоднократно прооперирован. Но стабилизации ВГД не наблюдалось. Последние три месяца закапывает тимолол без особого эффекта.
Назначено лечение: пневмотрабекулопластика на левом глазу. Проведена пневмотрабекулопластика на левом глазу с двухкратным воздействием по одной минуте при Р = -50 мм рт.ст. и при Р = -100 мм рт. ст, с интервалом между воздействиями в 5 минут.
В послеоперационный период в первый день после операции ВГД = 29.0 мм рт. ст., во второй день ВГД = 27.0 мм рт. ст., в третий и четвертый дни ВГД = 26.0 мм рт. ст., на пятый и все последующие дни наблюдения ВГД = 25.0 мм рт. ст. В первые дни зачастую наблюдается резкий подъем давления, но уже к концу первой недели намечается тенденция к снижению и последующей стабилизации ВГД. При выписке больного ВГД = 24.0 мм рт. ст. В течение всего периода наблюдения уровень ВГД находился в пределах нормы.
Изготовлен опытный образец. Он достаточно легок в управлении, прост в эксплуатации и весьма удобен при использовании в амбулаторных условиях. Прибор прошел клинические испытания и находит практическое применение в глазном отделении Национального госпиталя г. Бишкек.
Формула изобретения
Устройство для пневмотрабекулопластики в лечении глаукомы, содержащее блок питания, мотор, измеритель давления, отличающееся тем, что оно выполнено с вакуумной помпой, снабженной объемным ресивером, клапаном, вакуумным кольцом и измерителем давления в виде манометра и датчика давления, а также блока управления, который связан, в свою очередь, с вакуумной помпой, клапаном, аварийным сбросом и блоком питания.
[image: image1.png]4
Bnok Bacyywes Knanan Otsenni, Torbac
mrass [P nowna pecisep sy
wonsion
7'y 'y
Maromerp, Zarom
atcomoiors
Bnox

Ly o ]

| mpsencis_[¢

Asspbsh

- P2





Составитель описания              Ногай С.А.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

