751





	(19) KG
	(11)
	751
	(13)
	C1 (46) 28.02.2005

	
	

	(51)7
	A61B 17/56


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20030075.1
(22) 2205.2003
(46) 28.02.2005, Бюл. №2
(71)(73) Сагымбаев М.А., Роменскии К.Н. (KG)

(72) Сагымбаев М.А., Роменскии К.Н., Жумабеков С.А., Иманалиев А.Б., Изабеков Ч.Н., (KG)

(56) А.с. SU №1055499, A, кл. A61B 17/18, 1983
(54) Устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии и может быть использовано для репозиции и фиксации переломов трубчатых костей при скелетном вытяжении и в ходе предоперационной подготовки. Задачей изобретения является разработка устройства, имеющего простую конструкцию и малый вес, простого в применении, и позволяющего устранять ротационное смещение отломков костей голени Задача решается тем, что устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени, состоящее из репозиционно-фиксирующих элементов и спиц, состоит из репозиционной части, выполненной в виде двух полуколец, соединенных между собой телескопическими штангами, и фиксирующей части, состоящей из двух полуколец, соединенных Х-образно с полукольцами репозиционной части, причем полукольца фиксирующей части имеют спицы для фиксации проксимальной части голени и дистального конца голени или пяточной кости. Предлагаемая конструкция проста и удобна в применении, устраняет ротационное смещение отломков костей голени. Устройство может применяться для пациентов разных возрастных групп и практически не имеет противопоказаний. 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и может быть использовано для репозиции и фиксации переломов трубчатых костей при скелетном вытяжении и в ходе предоперационной подготовки.
Известен аппарат Илизарова для чрезкостного остеосинтеза, состоящий из репозиционно-фиксирующих элементов и спиц (А.с. SU №1055499, A, кл. A61B 17/18, 1983).
Недостатком устройства является сложность его монтирования, наличие множества дополнительных деталей, увеличивающих вес аппарата.
Задачей изобретения является разработка устройства, имеющего простую конструкцию и малый вес, простого в применении, и позволяющего устранять ротационное смещение отломков костей голени.
Задача решается тем, что устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени, состоящее из репозиционно-фиксирующих элементов и спиц, состоит из репозиционной части, выполненной в виде двух полуколец, соединенных между собой телескопическими штангами, и фиксирующей части, состоящей из двух полуколец, соединенных Х-образно с полукольцами репозиционной части, причем полукольца фиксирующей части имеют спицы для фиксации проксимальной части голени и дистального конца голени или пяточной кости.
Конструкция устройства для чрезкостного остеосинтеза переломов голени показана на рисунке.
Устройство состоит из полуколец 1 и 2 репозиционной части, которые соединены между собой горизонтальными телескопическими штангами 3. На полукольцах 1 и 2 репозиционной части Х-образно установлены полукольца 4 и 5 фиксирующей части. Полукольца 1 и 4, 2 и 5 соединены между собой вертикальными телескопическими штангами 6. Спица 7 проводится через проксимальный отдел большеберцовой кости, а спица 8 - через дистальную часть голени или пяточную кость.
Устройство работает следующим образом.
Голень с переломом укладывают на полукольцо 4 пяткой к полукольцу 5. Телескопическими штангами 3 подгоняют устройство по длине голени. Голень фиксируют спицами 7 и 8, проводя спицу 7 через проксимальную часть голени, а спицу 8 - через дистальную часть голени или пяточную кость. Телескопическими штангами 3 дают дистракцию между отломками, а телескопическими штангами 6 разворачивают отломки между собой, устраняя ротационное смещение.
Предлагаемое устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени было использовано для устранения смещения отломков костей голени у 12 больных с ротационным смещением.
Преимущество предлагаемого устройства для чрезкостного остеосинтеза переломов голени в том, что оно состоит из деталей аппарата Илизарова, имеющихся в наличии, конструкция проста и удобна в применении, и устраняет ротационное смещение отломков костей голени. Устройство может применяться для пациентов разных возрастных групп и практически не имеет противопоказаний.
Формула изобретения
Устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени, состоящее из ре-позиционно-фиксирующих элементов и спиц, отличающееся тем, что состоит из ре-позиционной части, выполненной в виде двух полуколец, соединенных между собой телескопическими штангами, и фиксирующей части, состоящей из двух полуколец, соединенных Х-образно с полукольцами репозиционной части, причем полукольца фиксирующей части имеют спицы для фиксации проксимальной части голени и дистального конца голени или пяточной кости.

Устройство для чрезкостного остеосинтеза переломов голени
[image: image1.png]



Составитель описания                Казакбаева А.М
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

