772





	(19) KG
	(11)
	772
	(13)
	C1 (46) 30.04.2005

	
	

	(51)7
	A61M 1/14, 1/18


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20030156.1
(22) 31.10.2003
(46) 30.04.2005, Бюл. №4
(76) Шумов С.А., Тухватшин Р.Р., Тух ватшин Р.Р., Тухватшин P.P. (KG)
(56) Патент RU №2046646, С1, кл. B01D 63/14; A61M 1/34, 1995
(54) Гемодиализатор Тухватшина
(57) Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для очистки биологических жидкостей, в частности крови, от токсических веществ и может быть использовано для лечения больных с эндогенной интоксикацией. Задачей изобретения является упрощение конструкции и увеличение скорости диализа, а также повышение эффективности диализа за счет снижения сопротивления каналов току крови и увеличения площади фильтрационной поверхности. Поставленная задача решается тем, что в гемодиализаторе Тухватшина, содержащем корпус с входным и выходным каналами с патрубками и расположенными в нем средствами для очистки крови с циркуляционными каналами, средства для очистки крови выполнены в виде керамических пластин, а циркуляционные каналы выполнены в виде сети тупиковых микроциркуляционных каналов. Гемодиализатор Тухватшина является простым по конструкции устройством с высокой эффективностью диализа за счет снижения сопротивления каналов току крови и увеличения площади фильтрационной поверхности.
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для очистки биологических жидкостей, в частности крови, от токсических веществ и может быть использовано для лечения больных с эндогенной интоксикацией.
Известен гемодиализатор с ацетатцеллюлозными полупроницаемыми мембранами, содержащими полые волокна, каждое из которых имеет внутренний канал и внешнюю поверхность и помещено в оболочку, выполненную с возможностью прохождения первой жидкости через каналы и с возможностью одновременного прохождения второй жидкости через оболочку и ее контактирования с внешней поверхностью каждого волокна для осуществления диализа первой жидкости (Патент RU №2108144, С1, кл. В01D 71/16, 39/18; A61M 1/18, 1998).
Недостатками гемодиализатора являются сложность конструктивного исполнения и недостаточная эффективность в эксплуатации по причине использования полых полупроницаемых волокон.
Известен мембранный аппарат для разделения и очистки крови, содержащий корпус с камерами подвода и отвода крови и расположенные в нем средства для отделения и очистки плазмы, выполненные в виде многокамерного мембранного модуля, содержащего две группы чередующихся, перекрестно направленных по потокам сред камер крови и камер плазмы, образованных набором плоских полупроницаемых мембран и средствами герметизации и открытых сторон подвода и отвода сред, набор сепарационно-дренажных элементов, размещенных в камерах и выполненные из микропористого материала, содержащего сорбент, при этом средства герметизации выполнены в виде планок из материала, содержащего термопласт (Патент RU №2046646, С1, кл. B01D 63/14; A61M 1/34, 1995).
Недостатками мембранного аппарата являются сложность конструктивною исполнения, ограниченная площадь полупроницаемых мембран, что удлиняет время и снижаем степень очистки, а также высокое сопротивление каналов току крови, что снижает скорость тока плазмы.
Задачей изобретения является упрощение конструкции и увеличение скорости диализа, а также повышение эффективности диализа за счет снижения сопротивления каналов току крови и увеличения площади фильтрационной поверхности.
Поставленная задача решается тем, что в гемодиализаторе Тухватшина, содержащем корпус с входным и выходным каналами с патрубками и расположенными в нем средствами для очистки крови с циркуляционными каналами, средства для очистки крови выполнены в виде керамических пластин, а циркуляционные каналы выполнены в виде сети тупиковых микроциркуляционных каналов.
Гемодиализатор Тухватшина содержит корпус с входным и выходным каналами с патрубками для подвода и отвода крови. В корпусе расположен набор керамических пластин с циркуляционными каналами.
Циркуляционные каналы выполнены разветвляющимися, от общего входного канала в виде дерева и постепенно сходящимися в один общий выходной канал. В стенках циркуляционных каналов выполнены тупиковые микроканалы различной конфигурации, которые образуют сеть микроциркуляционных каналов. Данная сеть микроциркуляционных каналов имеет очень большую площадь и настолько разветвлена, что суммарное сопротивление микроциркуляционных каналов току крови меньше, чем сопротивление входного канала.
Пластины выполнены из керамического материала с включением в него органических волокон, которые после обжига образуют сеть микроциркуляционных каналов.
Гемодиализатор Тухватшина работает следующим образом. Гемодиализатор под вакуумом заполняется диализирующим раствором и подключается к кровеносной системе пациента. Кровь под собственным напором проходит в гемодиализатор через входной канал с патрубком и диализирующий раствор выдавливается из циркуляционных каналов, а в тупиковых микроциркуляционных каналах он остается за счет высокого поверхностного натяжения устьев тупиковых микроциркуляционных каналов. Проходя через сеть микроциркуляционных каналов, кровь очищается диализирующим веществом за счет разности осмотического и онкотического давлений. Высокое поверхностное натяжение устьев тупиковых микроциркуляционных каналов препятствует смешению крови и диализирующего раствора. Очищенная кровь через выходной патрубок вновь поступает в кровеносную систему.
Гемодиализатор Тухватшина является простым по конструкции устройством с высокой эффективностью диализа за счет снижения сопротивления каналов току крови и увеличения площади фильтрационной поверхности.
Формула изобретения
Гемодиализатор Тухватшина, содержащий корпус с входным и выходным каналами с патрубками и расположенные в нем средства для очистки крови с циркуляционными каналами, отличающийся тем, что средства для очистки крови выполнены в виде керамических пластин, а циркуляционные каналы - в виде сети тупиковых микроциркуляционных каналов.
Составитель описания               Казакбаева А.М.

Ответственный за выпуск         Арипов С.К.

_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_892022383.unknown

