773





	(19) KG
	(11)
	773
	(13)
	C1 (46) 30.04.2005

	
	

	(51)7
	A61N 1/36


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030021.1
(22) 09.01.2003
(46) 30.04.2005, Бюл. №4
(76) Маматов Э.А. (KG)
(56) Патент RU №2118545, С1, кл. A61N 1/36, 1998
(54) Устройство для временной электрокардиостимуляции
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии, и может быть использовано для временной электрокардиостимуляции. Задачей изобретения является повышение эффективности электрической стимуляции сердца и надежности фиксации электрода. Поставленная задача решается тем, что устройство для временной электрокардиостимуляции, включающее электрод с контактной головкой, содержит фиксатор из эластичной трубки, на концах которой размещены металлические кольца, соединенные между собой токопроводящими проводами, поверх этой трубки плотно насажена короткая эластичная трубка с тем же диаметром и расправляющимися лепестками, обращенными к дистальному концу электрода, причем трубка дополнительно снабжена подвижным резиновым кольцом, а на периферии - фиксирующим винтом. Наличие в устройстве для временной электрокардиостимуляции фиксирующего элемента позволяет надежно зафиксировать электрод в желудочке сердца и закрепить его в необходимом положении. 1 п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии, и может быть использовано для временной электрокардиостимуляции.
Известен внутриполостной электрод для кратковременной электрической стимуляции сердца - акупунктурная тонкая длинная игла, которой прокалывают кожу и переднюю грудную стенку в четвертом межреберье слева. Вводят иглу в мышцу левого желудочка, что позволяет восстановить сердечную деятельность при остановке кровообращения (Патент RU №2118545, C1, кл. A61N 1/36, 1998).
Недостатками известного внутриполостного электрода являются ненадежность его фиксации, которая проводится путем двойного прошивания кожи, что является травматичным, а также кратковременное воздействие на мышцу левого желудочка, что понижает эффективность его использования.
Задачей изобретения является повышение эффективности электрической стимуляции сердца и надежности фиксации электрода.
Поставленная задача решается тем, что устройство для временной электрокардиостимуляции, включающее электрод с контактной головкой, содержит фиксатор из эластичной трубки, на концах которой размещены металлические кольца, соединенные между собой токопроводящими проводами, поверх этой трубки плотно насажена короткая эластичная трубка с тем же диаметром и расправляющимися лепестками, обращенными к дистальному концу электрода, причем трубка дополнительно снабжена подвижным резиновым кольцом, а на периферии - фиксирующим винтом.
На фиг. 1 изображено устройство для временной электрокардиостимуляции. Устройство для временной электрокардиостимуляции состоит из корпуса 1 электрода, контактной головки 2, фиксатора из эластичной трубки 4, на концах которой размещены два металлических кольца 3, соединенные между собой токопроводящими проводами 5, поверх этой трубки плотно насажена короткая эластичная трубка 6 с расправляющимися лепестками. Эластичная трубка 4 дополнительно снабжена подвижным резиновым кольцом 7, а на периферии имеется фиксирующий винт 8.
Устройство для временной электрокардиостимуляции работает следующим образом.
Контактная головка 2 и корпус 1 электрода вводится через отверстие в подключичной вене в полость сердца, т.е. в верхушку правого желудочка. Пункционное отверстие слегка расширяется в пределах кожи кончиком зажима типа «москит». Введение и точность локализации контактной головки контролируют с помощью рентгеновской аппаратуры. После введения устройства в рану делается обратное движение, что дает возможность лепесткам эластичной трубки 6 расправиться и надежно укрепиться в ране. Накладывается асептическая повязка и фиксируется резиновым кольцом 7. Фиксирующим винтом 8 фиксируется эндокардиальный электрод, который другим концом контактирует с аппаратом электрокардиостимулятора.
Наличие в устройстве для временной электрокардиостимуляции фиксирующего элемента позволяет надежно зафиксировать электрод в желудочке сердца и закрепить его в необходимом положении.
Формула изобретения
Устройство для временной электрокардиостимуляции, включающее электрод с контактной головкой, отличающееся тем, что содержит фиксатор из эластичной трубки, на концах которой размещены металлические кольца, соединенные между собой токопроводящими проводами, поверх этой трубки плотно насажена короткая эластичная трубка с тем же диаметром и расправляющимися лепестками, обращенными к дистальному концу электрода, причем трубка дополнительно снабжена подвижным резиновым кольцом, а на периферии - фиксирующим винтом.
[image: image1.png]|~

oo

oo





Фиг. 1
Составитель описания              Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
3

_892022383.unknown

