793





	(19) KG
	(11)
	793
	(13)
	C1 (46) 31.07.2005

	
	

	(51)7
	A61B 17/58


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030172.1
(22) 20.12.2003
(46) 31.07.2005, Бюл. №7
(71)(73) Кыргызско-узбекский университет (KG)
(72) Маманазаров Д., Сагымбаев М.А., Кааров С.И., Маманазаров Б.Д., Мамажакып уулу Ч. (KG)
(56) Патент RU №2033102, кл. A61B 17/58, 1995
(54) Компрессирующий гвоздь для лечения переломов и ложных суставов проксимального отдела бедренной кости
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Компрессирующий гвоздь для лечения переломов и ложных суставов проксимального отдела бедренной кости содержит трубчатый стержень, шайбу и крепежный элемент. При этом трубчатый стержень выполнен с трубной резьбой, имеющей конусность 1:9. с шейкой и резьбовым участком, конец которого имеет лыски под специальный ключ, и снабжен прижимной втулкой с фланцем и шайбой, изготовленной с наклонной поверхностью под углом 25°. Шайба и фланец прижимной втулки выполнены с отверстиями. Изобретение позволяет повысить эффективность лечения переломов шейки бедренной кости и предотвратить развитие ложных суставов бедренной кости, приводящее к инвалидизации больного. 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии.
Известно устройство для остеосинтеза шейки бедра, состоящее из трубчатого стержня с конусовидным заостренным концом, шайбы, крепежного элемента и двух бранш (Патент RU №2033102, кл. A61B 17/58, 1995).
Недостатком известного устройства является отсутствие надежного сжатия костных отломков, из-за чего прочность фиксации резко уменьшается, которая приводит к развитию несросшихся переломов и ложных суставов.
Задача изобретения - повышение технологических возможностей устройства и качества лечения путем компрессии отломков с необходимой силой, что создает условие быстрейшему заживлению сломанной костной ткани, быстрейшей мобилизации больного, что особенно важно у лиц преклонного и старческого возраста, а также профилактике ранних и поздних осложнений в послеоперационном периоде.
Задача решается тем, что компрессирующий гвоздь для лечения переломов и ложных суставов проксимального отдела бедренной кости содержит трубчатый стержень, шайбу и крепежный элемент. При этом трубчатый стержень выполнен с трубной резьбой, имеющей конусность 1:9. с шейкой и резьбовым участком, конец которого имеет лыски под специальный ключ, и снабжен прижимной втулкой с фланцем и шайбой, изготовленной с наклонной поверхностью под углом 25°. Шайба и фланец прижимной втулки выполнены с отверстиями.
На фигуре 1 приведен общий вид предлагаемого устройства в сечении в рабочем положении.
Компрессирующий гвоздь состоит из трубчатого стержня 1, прижимной втулки 2, шайбы 3 из полиамида, крепежного элемента 4. направляющей спицы 5 Трубчатый стержень 1 выполнен в виде трубки, имеющей в начале трубную резьбу с конусностью 19, шейку, резьбовой участок, конец которого имеет лыски под специальный ключ. Прижимная втулка 2 снабжена фланцем с отверстиями. Шайба 3 изготовлена с наклонной поверхностью под углом 25° и отверстиями.
В зависимости от размеров бедренной кости трубчатый стержень 1 и прижимная втулка 2 могут быть изготовлены различной длины и диаметров.
Устройство применяется следующим образом.
Сначала проводится репозиция отломков. Нога пациента укладывается на ЦУГ-аппарат и проводится контрольная рентгенография. Обрабатывается операционное поле, затем под общим или местным обезболиванием вводится направляющая спица 5 по центру шейки бедренной кости, и с помощью специального ключа закручивается и вводится в кость трубчатый стержень 1 по направляющей спице. Далее прижимная втулка 2 с шайбой 3 монтируются на трубчатом стержне 1 и перемещаются в осевом направлении до упора путем закручивания гайки 4. При этом необходимо совместить отверстия на фланце прижимной втулки 2 с отверстиями на шайбе 3. Прижимная втулка 2 через совмещенные отверстия на фланце и шайбе 3 прикрепляется шурупами к бедренной кости с целью предотвращения ротации трубчатого стержня 1 относительно бедренной кости. Гайка 4 закрепляется на трубчатом стержне 1 с помощью контргайки.
Снятие устройства с пациента проводится в обратном порядке.
Формула изобретения
Компрессирующий гвоздь для лечения переломов и ложных составов проксимального отдела бедренной кости, содержащий трубчатый стержень, шайбу и крепежный элемент, отличающийся тем, что трубчатый стержень выполнен с трубной резьбой, имеющей конусность 1:9, с шейкой и резьбовым участком, конец которого имеет лыски под специальный ключ, и снабжен прижимной втулкой с фланцем и шайбой, изготовленной с наклонной поверхностью под углом 25°, при этом шайба и фланец прижимной втулки выполнены с отверстиями.
[image: image1.png]



Фиг. 1

Составитель описания                Ногай С.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
PAGE  
1

_892022383.unknown

