| (19) KG |  | (11) 357 | (13) U | (46) 31.07.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61M 5/178 (2023.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  357   (46) 31.07.2023

(21) 20230006.2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 31.10.2022

(46) 31.07.2023, Бюл. № 7

(71) (73) Абдышев Талант Кубатбекович (KG)

(72) Абдышев Талант Кубатбекович,

Камчыбекова Акмаанай Шералиевна,

Каиров Ерлан Султангазыевич,

Тыналиева Динара Мойдиновна,

Суеркулов Эрбол Сыргакбекович (KG)

(56) Патент BY 3122 C1, кл. A61M 5/315, 30.12.1999

(54) Шприц с фиксатором иглы

(57) Полезная модель относится к области медицинской техники, и предназначено для инъекции растворов в ткани человека или животного.

Задачей полезной модели является разработка шприца с более надежным способом фиксации наконечника иглы к корпусу шприца.

Поставленная задача решается в шприце с фиксатором иглы, содержащем корпус из полимерного материала со штуцером для иглы, где на штуцере выполнен желобовидный выступ по всей его окружности, а на наконечнике иглы выполнена соответствующая по размеру выступу выемка. Преимуществом полезной модели является простота в изготовлении, надежность фиксации иглы, безопасность при применении.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Полезная модель относится к области медицинской техники, и предназначена для инъекции растворов в ткани человека или животного.

Широко известно крепление иглы к шприцу типа “Луер-Лок”, где требуется максимально прочное крепление иглы для введения более вязких растворов. Адаптер Луер Лок, содержит: корпус, задающий ось, внутренний элемент Луер Лок, резьбу, наружный элемент Луер Лок, выполненный с возможностью прикрепления посредством резьбы к указанному внутреннему элементу Луер Лок, причем указанный внутренний элемент Луер Лок расположен с внутренней стороны указанного корпуса и прикреплен к нему с возможностью поворота для поворота вокруг указанной оси относительно указанного корпуса так, что обеспечена возможность поворота указанного элемента Луер Лок относительно указанного корпуса в первом направлении поворота вокруг указанной оси и ограничения поворота указанного элемента Луер Лок относительно указанного корпуса во втором направлении поворота вокруг указанной оси, противоположном указанному первому направлению поворота (Патент RU 2748740 C2, кл. A61J 1/20, 31.05.2021).

Шприцы с указанным соединением в силу их дороговизны не доступны для широкого использования.

Известен одноразовый шприц (Патент BY 3122 C1, кл. A61M 5/315, 30.12.1999), содержащий трубчатый корпус из полимерного материала, один конец которого снабжен перегородкой с отверстием, связывающим внутренний объем корпуса со штуцером для иглы, и поршень из полимерного материала с уплотнительным элементом, при этом его основание со стороны перегородки повторяет форму ее поверхности, а противоположное основание связано со штоком, отличающийся тем, что основание поршня со стороны  штока содержит цилиндрическую полость, а уплотнительный элемент выполнен упругим и расположен в полости, при этом наружный диаметр уплотнительного элемента выполнен большим, чем диаметр полости.

Недостатком является ненадежность крепления наконечника иглы к штуцеру шприца с возможным протеканием лекарственного средства, или же при завершении манипуляции игла остается в мышце пациента.

Задачей полезной модели является разработка шприца с более надежным способом фиксации наконечника иглы к корпусу шприца.

Поставленная задача решается в шприце с фиксатором иглы, содержащем корпус из полимерного материала со штуцером для иглы, где на штуцере выполнен желобовидный выступ по всей его окружности, а на наконечнике иглы выполнена соответствующая по размеру выступу выемка.

Устройство поясняется рисунком на фиг., где 1 - штуцер, 2 - выступ, 3 - наконечник иглы, 4 - выемка.

Шприц представлен полым трубчатым корпусом (на чертеже не показан) со штуцером 1, на который насаживается игла, на штуцере 1 выполнен желобовидный выступ по всей его окружности, на наконечнике иглы 3 выполнена соответствующая по размеру выступу выемка 4, предназначенная для сопоставления с выступом 2 штуцера 1 при насадке наконечника иглы 3.

При насаживании наконечника иглы 3 на штуцер 1 достигается плотная фиксация иглы на шприце посредством “защелкивания” выступа-выемки, чем обеспечивается технический результат полезной модели.

Преимуществом полезной модели является простота в изготовлении, надежность фиксации иглы, безопасность при применении.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Шприц с фиксатором иглы содержащий корпус из полимерного материала со штуцером для иглы,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на штуцере выполнен желобовидный выступ по всей его окружности, а на наконечнике иглы выполнена соответствующая по размеру выступу выемка.

Шприц с фиксатором иглы

Фиг.

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03